Γενική Περιγραφή παρεχόμενης Υπηρεσίας

περιλαμβάνει:

Την μεταφορά αίματος για τις ανάγκες του Τμήματος Αιμοδοσίας 24ώρες/24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων Κυριακών και Αργιών, για μεταφορές εντός Αττικής από και προς ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο, λιμάνι, για μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όπου το κόστος του αεροπορικού κομίστρου θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Κάλυψη του Νοσοκομείου για συσκευασία και μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών δειγμάτων, από και προς το Νοσοκομείο καθημερινά, σαββατοκύριακα και αργίες

ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΑΙΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ – ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ / ΟΡΡΟΥ

ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΙΟΨΙΕΣ

ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΥΣΜΑ

Ε.Ν.Υ, ΠΥΕΛΑ, ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ (DNA, RNA)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προκειμένου, μεταφορική εταιρία, να αναλάβει τη μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:

- Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. Blood Cold Chain, ADR 1999, με τις ανά διετία αναθεωρήσεις του 94/55/ΕΚ, με τις αναθεωρήσεις του 2002/98/ΕΚ, 2004/33/εκ, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ 1350/2000, ΦΕΚ 781/Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-5-2007 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, Τμήματος Οδικών Μεταφορών) και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.

- Τα οχήματα να υπόκεινται στο Ν.3534/2007, οι σχετικές διατάξεις του οποίου να αναφέρονται στη σύμβαση.

- Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιούμενο εξοπλισμό (ζητείται πελατολόγιο κατάθεση στον φάκελο τεχνικής προσφοράς).

- Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση).

- Να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού.

- Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς.

- Να διαθέτει πιστοποίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές (ζητείται το σχετικό πιστοποιητικό, κατάθεση στον φάκελο τεχνικής προσφοράς).

- Να πραγματοποιεί τη μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).

- Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό υλικό κατά τη μεταφορά του.  Το κόστος αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου αίματος ή παραγώγου.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007) |  |
| --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| A. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ | ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Π.Χ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. |
| Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) | ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΌΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Π.Χ. ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. |
| Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ | ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΌΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ - ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ - ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΥΓΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. |

Σημείωση:  για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες, απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελματικής χρήσης.  Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

΄Εργο του αναδόχου, είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών βιολογικών υλικών, με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από το Νοσοκομείο και κατόπιν γραπτής συνεννόησης του αναδόχου με την αρμόδια υπηρεσία, σχετικά με τους χρόνους και τα σημεία παραλαβής/παράδοσης.  Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (π.χ. διακίνηση αίματος για επείγουσα μετάγγιση), ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την υπηρεσία.

2.ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να υπόκεινται στο Ν.3534/2001 και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά βιολογικού υλικού.

Το όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση τις οδηγίες για τη διαχείριση βιολογικού υλικού.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού, το όχημα, πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση.

Εντός του οχήματος απαγορεύεται:

- Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη.

- Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού.

- Το παρκάρισμα σε αφύλακτα σημεία.

- Η χρήση συσκευών με φλόγα.

3.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο εξοπλισμός του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο, που δε θα επηρεάζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του οδηγού, του μεταφερόμενου υλικού και δε θα παρεμποδίζει την τακτική απολύμανση και καθαριότητά του.

3.1.ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε είδος βιολογικού υλικού (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση, που θα επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες,  Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού, πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης.  Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας, τα μέσα αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος:

-    από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τη μεταφορά και αποθήκευση

θερμοευαίσθητων βιολογικών υλικών.

- κατά ADR, για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών.

- Απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών

- Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού, από και προς το όχημα – προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να παραμένει σταθερή – πρέπει να γίνεται χρήση μόνο ειδικών φορητών μέσων, κατάλληλων για τη μεταφορά βιολογικού υλικού, με χαρακτηριστικά (σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου συντήρησης.

3.2.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οι συνθήκες  θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Το καταγραφικό, πρέπει να είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο, για συνεχή παρακολούθηση από τον οδηγό του οχήματος, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς καταγραφής.  Τα δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Νοσοκομείο άμεσα και αναδρομικά, όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση.

Να είναι δυνατή η ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες (2-8˚ C,          20-24˚C, -20 έως-35˚C, +37˚C ή -70 ˚C)

Απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής εκτύπωσης του καταγραφικού.

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΙΚΩΝ |  |
| --- | --- |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ |
| ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ | 2-6˚C |
| ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ | 2-6˚C |
| ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ - ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΑ | 20-24˚C |
| ΠΛΑΣΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ | -20 έως - 35˚C |
| ΔΕΙΓΜΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ/ΟΡΟΥ | 2-8 ˚C/ -20 έως - 35˚C / - 70˚C |
| ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ | 15-26˚C |
| ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ | 2-8˚C |
| ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ | 2-8˚C |
| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 15-25˚C / 37 ˚C |
| ΒΙΟΨΙΕΣ | 15-25˚C / 37 ˚C |
| ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ | 2-8˚C |
| Ε.Ν.Υ., ΠΥΕΛΑ, ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ | 2-8˚C / 15-25 ˚C |
| ΝΟΥΚΛΕΙΚΑ ΟΞΕΑ (DNA, RNA) | 15-25˚C |

Στις  παραπάνω περιπτώσεις, το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το πρωτόκολλο της επιστημονικής δοκιμασίας.

3.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.3.1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως π.χ. διαρροή) το όχημα μεταφοράς πρέπει να διαθέτει:

- Πυροσβεστήρα 2kg ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και να διαθέτει ημερομηνία λήξης σε διακριτικό σημείο.

- Προειδοποιητικές πινακίδες.

- Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία.

- Χιονοαλυσίδες.

- Κουτί πρώτων βοηθειών.

- Απορροφητικό υλικό.

- Νερό

- Απολυμαντικό με βάση το χλώριο.

- Αντισηπτικό χεριών

- Κολλύριο ματιών

- Γάντια μιας χρήσης

- Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Προστατευτικά γυαλιά.

- Μάσκα μιας χρήσης

- Δοχείο κλινικών απορριμμάτων.

3.3.2 Για μεγαλύτερη ασφάλεια στη διακίνηση του βιολογικού υλικού και την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, συνιστάται η χρήση συστήματος GPS, με δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας εσωτερικά των θαλάμων θερμοσυντήρησης.

Απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής εκτύπωσης GPS, στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος και οι 4 θερμοκρασίες μεταφοράς του βιολογικού υλικού.

4.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4.1 ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΟΥ.

Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού, πρέπει να γίνεται η χρήση ειδικών πιστοποιημένων δοχείων μεταφοράς αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων, με ισχυρή μόνωση για διατήρηση σταθερής της θερμοκρασίας, ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες.  Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υλικό για τις μονάδες ολικού αίματος/ερυθρών/πλάσματος, δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τους μεταφερόμενους ασκούς.

Σημείωση: η χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ, δε συνιστάται από τον Π.Ο.Υ. για την ασφαλή μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.

Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς.  Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης, που είναι +20 ˚C έως +24 ˚C (μέση συνιστώμενη θερμοκρασία +22 ˚C) και ο χρόνος μεταφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να ισχύουν οι γενικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μεταφερόμενου ανθρώπινου ιστού.

4.2 ΔΕΙΓΜΑ

α.Πρωτοταγής συσκευασία/περιέκτης

α.1 Μολυσματικό υλικό: ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσης, με ερμητικό και μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα.  Ο σάκος να έχει δύο θήκες, μία για το δείγμα και μια για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.

Σημείωση: το παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον περιέκτη.

α.2 Δυνητικά μολυσματικό υλικό: ως άνω

Πολλοί περιέκτες μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινή συσκευασία εάν και εφόσον είναι μερικώς απομονωμένοι μεταξύ τους.

α.3 Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή  ποσότητα απορροφητικού υλικού, ικανή να απορροφήσει όλο τον όγκο του μεταφερόμενου υγρού δείγματος και να το μετατρέψει σε γέλη, σε περίπτωση ρήξης του περιέκτη.

β. Δευτερογενής συσκευασία

Στη συνέχεια ο περιέκτης ή οι περιέκτες, τοποθετούνται σε ειδικό πιστοποιημένο δοχείο μεταφοράς πολλαπλών χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της  ακεραιότητας του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.

΄Ολες οι ανωτέρω συσκευασίες, πρέπει να είναι πιστοποιημένες για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά), να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες - 40˚C έως 55˚C και πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).

Απαιτείται η κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

5.ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η εταιρεία μεταφοράς, να εκδίδει με ευθύνη της οποιασδήποτε παραστατικά, φορτωτικές και άλλα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά.

Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:

- Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, είδος/ποσότητα/όγκος/θερμοκρασία του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.

- Στην περίπτωση μεταφοράς μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών υλικών, το τριπλότυπο πρέπει να αναφέρει τη συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού, με βάση τη νομοθεσία περί επικινδυνότητας.

- Δελτίο ατυχήματος

- Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του οδηγού κατά ADR

Απαιτείται η κατάθεση όλων των ανωτέρω.

6.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το υπεύθυνο προσωπικό για τη μεταφορά βιολογικού υλικού,  να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στις μεταφορές βιολογικού υλικού.

Η εκπαίδευσή του πρέπει να περιλαμβάνει:

- Τη συνεχή του επιμόρφωση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και τη σχετική πιστοποίησή του, από το Υπουργείου Μεταφορών.

- Τις συνθήκες χειρισμού, μεταφοράς και θερμοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού.

- Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν.

- Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά τη μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού, καθώς και τη διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που δύναται να προκύψουν από αυτούς τους κινδύνους.

Η μεταφορά οποιουδήποτε βιολογικού υλικού όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, θα πραγματοποιείτε εφόσον χρειαστεί και η αναφορά τους είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει μεταφορά βιολογικού για όλα τα είδη αλλά μόνο για αυτά που θα παραστεί ανάγκη για την Υπηρεσία του Νοσοκομείου.