**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**ΑΝΑΜΟΝΗ (υπάρχει θάλαμος στο ΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ μπορεί να μας κάνει και να μας το στείλουν)**

Ανταλλακτικό -Επισκευή - Συντήρηση θαλάμου νηματικής ροής Gelaire HFA 723 (s/n:50368)

(προηγούμενη συντήρηση αίτημα 46 & 47 του 2024)

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

## Αποτελείται από ειδικό χαρτί από ίνες fiberglass, με διάμετρο ινών >1 μm.

## Μέση αποδοτικότητα στα 0,3 μm 99,995%

## Θερμοκρασία λειτουργίας με διατήρηση των χαρακτηριστικών <60 °

Αρχικά πτώση πίεσης 110Pa

**Κόστος ανταλλακτικών 2510 ευρώ + ΦΠΑ**

**Κόστος εργασίας 870 ευρώ + ΦΠΑ**

* Αντικατάσταση, και έλεγχος λειτουργίας φίλτρων:
	+ Απόλυτο φίλτρο HEPA 14.

Συγκράτησης σωματιδίων με διαστάσεις μικρότερες από 1μm

Το φίλτρο να είναι κατάλληλο και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.

* + Συντήρηση πτυσσόμενης κουρτίνας (καθαρισμός – λίπανση διαδρόμων)
* Καθαρισμός εσωτερικού χώρου (αεραγωγοί – βεντιλατέρ κλπ)
* Έλεγχος και ρύθμιση ροών θαλάμου
* Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτρικών και μηχανικών μερών
* Όλα τα υλικά θα είναι πλήρως συμβατά, και θα καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
* Να δοθεί ακριβής περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων φίλτρων, στη περίπτωση που δεν είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που προβλέπονται.
* Η αντικατάσταση και τοποθέτηση των ανταλλακτικών, καθώς και οι εργασίες συντήρησης, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος

Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος

Για την ΥΤΥ

 Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

 micropromithies@hospital-elena.gr