| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ |  |  |  |
| 1 | 573 | Χαρτί επίστρωσης δίσκων αποστείρωσης διαστάσεων 25Χ30 | - Nα είναι κατασκευασμένο από ίνες κυτταρίνης και πολυεστέρα βάρους άνω των 70 gr/m² . - Να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας άνω των 500% του βάρους του. - Να μην σχίζεται μετά την διαδικασία αποστείρωσης. - Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού. - Οι διαστάσεις να είναι περίπου 25 cm x 30 cm - Να καλύπτει τα Ευρωπαικά πρότυπα EN ISO 868-2 και EN ISO11607-1 - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφρασή του στα Ελληνικά, το έγγραφο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (ΕΝ, ΙSO) καθώς και το κατασκευαστικό ISO 13485. - Να έχουν σήμανση CE - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 2 | 574 | Yπεραπορροφητικό χαρτί επίστρωσης αποστείρωσης διαστάσεων 30Χ40 | - Nα είναι κατασκευασμένο από ίνες κυτταρίνης και πολυεστέρα βάρους άνω των 70 gr/m² . - Να έχει υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας άνω των 500% του βάρους του. - Να μην σχίζεται μετά την διαδικασία αποστείρωσης. - Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού. - Οι διαστάσεις να είναι περίπου 30 cm x 40 cm. - Να καλύπτει τα Ευρωπαικά πρότυπα EN ISO 868-2 και EN ISO11607-1. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφρασή του στα Ελληνικά, το έγγραφο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (ΕΝ, ΙSO) καθώς και το κατασκευαστικό ISO 13485. - Να έχουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 3 | 298 | Χαρτί αποστείρωσης διαστάσεων 100Χ100 Τύπου NON WOVEN (από κυτταρίνη και συνθετικές ίνες) | - Να μην είναι χαρτί τύπου κρεπ αλλά non woven, να είναι ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη, βάρους ≥ 50gr/m2 - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 4 | 568 | Χαρτί αποστείρωσης διαστάσεων 100Χ100 | - Να είναι χαρτί τύπου non woven από 100% συνθετικές ίνες, βάρους ≥ 42gr/m2 - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να είναι κατάλληλο για περιτύλιγμα βαρέων πακέτων. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής - λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 5 | 554 | Χαρτί αποστείρωσης για βαριά πακέτα διαστάσεων 120 Χ 120 | - Να είναι χαρτί τύπου non woven από 100% συνθετικές ίνες βάρους ≥ 42gr/m2 - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να είναι κατάλληλο για περιτύλιγμα βαρέων πακέτων. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 6 | 5550222 | Χαρτί αποστείρωσης, διαστάσεων 120 Χ 120 cm | - Να μην είναι χαρτί τύπου κρεπ αλλά non woven, ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη, βάρους ≥ 50gr/m2 - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής - λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 7 | 297 | Χαρτί αποστείρωσης, ΝΟΝ WOVEN 75 Χ 75 | - Να μην είναι χαρτί τύπου κρεπ αλλά non woven, να είναι ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη, , βάρους ≥ 50gr/m2 - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 8 | 569 | Χαρτί αποστείρωσης, ΝΟΝ WOVEN, 50 Χ 50 | - Nα μην είναι χαρτί τύπου κρεπ αλλά non woven,να είναι ενισχυμένο με συνθετικές ίνες και κυτταρίνη, , βάρους ≥ 50gr/m2 - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 9 | 9054198 | Χαρτί αποστείρωσης, ΝΟΝ WOVEN, 135 Χ 135 | - Δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια καθώς δε χρησιμοποιείται |
| 10 | 9054251 | Χαρτί αποστείρωσης ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ, διαστάσεων 120X120 | - Ένα φύλλο εκ των εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι 100% συνθετικό (5 στρωμάτων τουλάχιστον), βάρους τουλάχιστον 55gr/m2 για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο. - Ένα φύλλο εκ των εναλλασσόμενων χαρτιών να είναι βάρους τουλάχιστον 55 gr/ m2 με συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες. - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 11 | 597 | Θήκες αποστείρωσης επίπεδες θερμοσυγκολούμενες 120x400 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 12 | 570 | Θήκες αποστείρωσης επίπεδες θερμοσυγκολούμενες 150x520 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 13 | 154 | Θήκες αποστείρωσης επίπεδες θερμοσυγκολούμενες 200x350 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 14 | 155 | Θήκες αποστείρωσης επίπεδες θερμοσυγκολούμενες 300x450 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 15 | 153 | Θήκες αποστείρωσης θερμοσυγκολούμενες 90x200 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 16 | 406 | Θήκες αποστείρωσης θερμοσυγκολούμενες 130x280 | - Οι θήκες αποστείρωσης να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. - Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένες στην χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2)ή, βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μην ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. - Κατά την διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, προς τα μέσα. - Η μια πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 17 | 242 | Ρολά αποστείρωσης επίπεδα 7cmΧ200m | - Τα ως άνω ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο. - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) και με μαλακό άνοιγμα, να μη ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια απ’ έξω προς τα μέσα. - Η μία πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 18 | 243 | Ρολά αποστείρωσης επίπεδα 25cmΧ200m | - Τα ως άνω ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) ή βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μη ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια απ’ έξω προς τα μέσα. - Η μία πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 19 | 244 | Ρολά αποστείρωσης επίπεδα 10cmΧ200m | - Τα ως άνω ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο. - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) και με μαλακό άνοιγμα, να μη ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια απ’ έξω προς τα μέσα. - Η μία πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 20 | 248 | Ρολά αποστείρωσης επίπεδα 15cmx200m | - Τα ως άνω ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο. - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) και με μαλακό άνοιγμα, να μη ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια απ’ έξω προς τα μέσα. - Η μία πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 21 | 245 | Ρολά αποστείρωσης επίπεδα 40cmx200m | - Τα ως άνω ρολά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές. Να υπάρχουν μεγάλου μεγέθους μάρτυρες για αποστείρωση στον ατμό. Οι μάρτυρες να έχουν απότομη χρωματική μεταβολή, να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά του ρολού, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους της αποστείρωσης. - Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική στο σχίσιμο με βάρος ≥ 60gr/m2 - Η πλαστική πλευρά να είναι ανθεκτική με πολλαπλά στρώματα (πάνω από 2) ή βάρους ≥ 52gr/m2 και με μαλακό άνοιγμα, να μη ζαρώνει μετά τον κλιβανισμό. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σχίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια απ’ έξω προς τα μέσα. - Η μία πλευρά να είναι χάρτινη και η άλλη διαφανής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. - Επιπλέον θα πρέπει να κλείνουν με τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος. - Να φέρουν σήμανση CE. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 22 | 9054231 | Aυτοκόλλητες ετικέτες για σήμανση αποστειρωμένων υλικών με δείκτη | - Οι ετικέτες να είναι αυτοκόλλητες, ειδικής κατασκευής για να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης (υψηλή θερμοκρασία, υγρασία κτλ.). - Να έχουν σειρές εκτύπωσης για την τοποθέτηση των εξής στοιχείων: όνομα υπευθύνου, αριθμός κλιβάνου, αριθμός κλιβανισμού, ημερομηνία αποστείρωσης, ημερομηνία λήξης. - Να είναι διπλής επικόλλησης ώστε να επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου φορτίου μετά τη χρήση των υλικών. - Η κόλλα των ετικετών να είναι υψηλής ποιότητας κατάλληλη για επικόλληση σε χαρτί, μέταλλο, ύφασμα και πλαστικό. - Οι ετικέτες να διαθέτουν χρωματικό χημικό δείκτη που μεταβάλλει το χρώμα του όταν έχει περάσει από διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. - Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΝ ΙSO 11140-1). - Η εκτύπωση και επικόλληση των ετικετών σήμανσης της να γίνεται με τη χρήση κατάλληλης συσκευής εκτύπωσης, η οποία να προσφέρεται από την εταιρεία που θα μειοδοτήσει στο εν λόγω είδος. - Το μελάνι της συσκευής να είναι υψηλής αντοχής ώστε να μην αλλοιώνονται τα αναγραφόμενα στοιχεία εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Να περιλαμβάνεται στην προσφορά του συστήματος. - Να κατατίθεται το ΙSO 13485 της κατασκευάστριας εταιρίας - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 23 | 565 | Δείκτες τεχνικού ελέγχου κλιβάνου ατμού BOWIE DICK TEST | - Το πακέτο να αποτελείται από περίπου 400 χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει φύλλο δείκτη με χημική μεμβράνη. - Το φύλλο δείκτης να φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης (π.χ. ημερομηνία, χειριστής, αριθμός κλιβάνου- επιτυχημένο- αποτυχημένο κλπ) ώστε να είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση. - Να υπάρχει ημερομηνία παραγωγής και λήξεως σε κάθε πακέτο. - Να παραμένει αναλλοίωτη η μελάνη στο φύλλο δείκτη επί μακρό διάστημα. - Nα μην ανοίγει το πακέτο κατά τη διάρκεια του τεστ. - Να ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο. - Να έχει απότομη μεταβολή χρωματισμού. Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού και επιπλέον την παρουσία αέρος στο κλίβανο. - Να χρησιμοποιείται σε κλίβανο ατμού θερμοκρασίας 134οC/ 3,5min. - Να έχει όγκο, περίπου 13-14cm x 13-14cm και το πάχος όλου του πακέτου να είναι 3-4cm. - Η χρωστική να μην έχει μόλυβδο ή άλλα τοξικά μέταλλα. Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων του BOWIE-DICK TEST. - Να φέρει CE MARK. - Να κατατίθεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11140-1 & 4 από ανεξάρτητο φορέα. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 24 | 596 | Βιολογικοί δείκτες κλιβάνου ατμού, ταχείας ερμηνείας 3 ωρών | - Βιολογικοί Δείκτες αποστείρωσης, πιστοποιημένοι από αρμόδιο φορέα ελέγχου για κλιβάνους ατμού με υποβοηθούμενο κενό σε κύκλους αποστείρωσης 121 ο C και 134 ο C , που να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από επώαση 3ωρών. - Οι σπόροι των βιολογικών δεικτών θα πρέπει να είναι βάκιλοι stearothermophilus με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε μορφή αμπούλας. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιοτικής διασφάλισης της παρτίδας, όπου να αναγράφονται ο πληθυσμός των σπόρων, η τιμή D, ο χρόνος αδρανοποίησης των ,η ημερομηνία λήξεως της αποθήκευσης του προϊόντος, ο αριθμός παρτίδας και ότι το προϊόν ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιϊα. - Να υπάρχει επαρκής χώρος στην ετικέτα της αμπούλας , ώστε να αναγράφεται η ημερομηνία και ο αριθμός φορτίου. Η ημερομηνία λήξης τους να μην είναι μικρότερη από (6) έξι μήνες. - Να κατατίθεται πιστοποιητικό που να δηλώνονται οι θερμοκρασίες των κύκλων αποστείρωσης σε κλιβάνους ατμού με υποβοηθούμενο κενό στις οποίες είναι πιστοποιημένος, από αρμόδιο φορέα ελέγχου, να χρησιμοποιείται ο βιολογικός δείκτης . - Να κατατίθεται EN ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου, ή ισοδύναμο αυτού. - Να κατατίθεται EN ISO 9001 του αντιπροσώπου ή ισοδύναμο αυτού. - Να κατατίθεται έγγραφο συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11138-1-3:2017. - Ο επωαστήρας που θα συνοδεύει τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης. Να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης. Να διαθέτει σήμανση CE mark ως ηλεκτρονική συσκευή. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 12ώρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του, όταν χρειάζεται, το ανώτερο να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Να παρέχονται δύο επωαστήρες. - Ο έλεγχος του επωαστήρα να γίνεται απο έναν μη επεξεργασμένο δείκτη σε μια μόνο θέση επώασης ελέγχου και το αποτέλεσμα να αφορά όλες τις θέσεις επώασης. (Να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα από το επίσημο manual του κατασκευαστή) - Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας και αν αυτό δεν περιλαμβάνει την ελληνική γλώσσα, να επισυνάπτεται επίσημη μετάφραση του από πιστοποιημένο κέντρο, για: 1) τον βιολογικό δείκτη , 2) τον επωαστήρα που τον συνοδεύει, επί ποινή απόρριψης. |
| 25 | 141 | Δείκτες Τεστ ελέγχου κλιβάνου πολλαπλών παραμέτρων κατηγορίας 5 ή 6 | - Να είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε όλους τους κύκλους, σε όλες τις θερμοκρασίες (121-134ο C). - Να είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να αντιδρούν σε όλες τις σημαντικές παραμέτρους, θερμοκρασία- χρόνος- ατμός της αποστείρωσης, σε διαφορετικούς κύκλους. - Να είναι σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να προστατεύονται από τον ήλιο και την υγρασία. Τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερμηνείας και η αλλαγή χρώματος να παραμένει μόνιμα. - Η χρωστική να μην είναι τοξική. - Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος σε κάθε συσκευασία. Να είναι κατάλληλοι σύμφωνα με τα standards της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας - Να κατατεθεί εγγραφο συμμόρφωσης με το ISO 1140 - Nα ανήκουν στην κατηγορία 5 (ΠΕΝΤΕ) ή 6 (ΕΞΙ). - Nα έχουν σήμανση CE - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 26 | 9054221 | Βιολογικοί δείκτες κλιβάνου ατμού, ταχείας ερμηνείας μικρότερης της 1 ώρας | - Βιολογικοί Δείκτες αποστείρωσης πιστοποιημένοι από αρμοδιο φορεα ελεγχουι για κλιβάνους ατμού με υποβοηθούμενο κενό σε κύκλους αποστείρωσης 134 ο C , που να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από επώαση μικρότερη της 1 ώρας. - Οι σπόροι των βιολογικών δεικτών θα πρέπει να είναι βάκιλοι stearothermophilus με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε μορφή αμπούλας. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιοτικής διασφάλισης της παρτίδας, όπου να αναγράφονται ο πληθυσμός των σπόρων, η τιμή D, ο χρόνος αδρανοποίησης των, η ημερομηνία λήξεως της αποθήκευσης του προϊόντος, ο αριθμός παρτίδας και ότι το προϊόν ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιϊα. - Να κατατίθεται πιστοποιητικό που να δηλώνονται οι θερμοκρασίες των κύκλων αποστείρωσης σε κλιβάνους ατμού με υποβοηθούμενο κενό στις οποίες είναι πιστοποιημένος, από αρμόδιο φορέα ελέγχου, να χρησιμοποιείται ο βιολογικός δείκτης. - Να υπάρχει επαρκής χώρος στην ετικέτα της αμπούλας , ώστε να αναγράφεται η ημερομηνία και ο αριθμός φορτίου. Η ημερομηνία λήξης τους να μην είναι μικρότερη από (6) έξι μήνες. - Να κατατίθεται EN ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμο αυτού. - Να κατατίθεται EN ISO 9001 του αντιπροσώπου ή ισοδύναμο αυτού. - Να κατατίθεται έγγραφο συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11138-1-3:2017. - Ο επωαστήρας που θα συνοδεύει τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης. Να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης. Να διαθέτει σήμανση CE mark ως ηλεκτρονική συσκευή. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 12ώρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του, όταν χρειάζεται, το ανώτερο να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Να παρέχονται δύο επωαστήρες. - Ο έλεγχος του επωαστήρα να γίνεται από έναν μη επεξεργασμένο δείκτη σε μια μόνο θέση επώασης ελέγχου και το αποτέλεσμα να αφορά όλες τις θέσεις επώασης. (Να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα από το επίσημο manual του κατασκευαστή) - Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας και αν αυτό δεν περιλαμβάνει την ελληνική γλώσσα, να επισυνάπτεται επίσημη μετάφραση του από πιστοποιημένο κέντρο, για: 1) τον βιολογικό δείκτη, 2) τον επωαστήρα που τον συνοδεύει, επί ποινή απόρριψης. |
| 27 | 9054371 | Δείκτες πλύσεως για αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων | - Να αποτελείται από φύλλο στην επιφάνεια του οποίου να υπάρχει επίστρωση υλικού που να προσομοιάζει τον ρύπο των εργαλείων. - Να είναι σύμφωνος με την ΕΝ 15883 περί πλυντηρίων - απολυμαντών. - Να διαθέτει πίνακα σφαλμάτων και διορθωτικών ενεργειών. - Σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από ηλιακό φως και υγρασία όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. - Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο φυλλάδιο και η μετάφραση στα Ελληνικά, το Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) και το ISO 13485 του κατασκευαστή. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 28 | 277 | ΤΑΙΝΙΕΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ | - Να είναι εξωτερικής χρήσης αυτοκόλλητη ταινία με ένδειξη αποστείρωσης στον ατμό. - Να διαθέτει δείκτη σε ρίγες που να αλλάζει χρώμα από υπόλευκο σε σκούρο καφέ/μαύρο Η αλλαγή χρώματος του δείκτη να επηρεάζεται από τον ατμό. - Στην αξιολόγηση θα συνεκτιμηθεί η συμπεριφορά της κόλλας της ταινίας σε συνθήκες κλιβανισμού. - Η κόλλα να είναι κατάλληλη για χρήση και σε ιματισμό και σε χαρτί(ειδικότερα σε χαρτί non-woven), να είναι υψηλής ποιοτητας, ανθεκτική στη θερμοκρασία και υγρασία η οποία παραμένει σταθερή μέχρι το τέλος της διαδικασίας . - Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στον ιματισμό. - Να ξετυλίγεται εύκολα από το ρολό χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας και να μην περιέχει μόλυβδο - Να έχει πλάτος 1,8-2εκατ. - Η κάθε ταινία να φέρει τυπωμένη ημερομηνία λήξης. - Η Εταιρία να διαθέτει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 29 | 9054163 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ AESCULAP | - Ασφάλειες κουτιών αποστείρωσης aesculap - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 30 |  | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 50Χ50 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ NON WOVEN | - Ένα φύλλο εκ των εναλλασσομένων χαρτιών να είναι 100% συνθετικό. - Ένα φύλλο εκ των εναλλασσομένων χαρτιών τουλάχιστον να είναι από συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες. - Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά και στις αλκοόλες, μαλακό και με αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. - Να μην συσσωρεύει υγρασία μετά την αποστείρωση, για αποτροπή υγρών πακέτων. - Να είναι αβλαβές και απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. - Να είναι απαλλαγμένο σορβιτόλης για να μην καταστρέφεται το αποστειρωμένο περιεχόμενο. - Απουσία μηχανικής μνήμης. - Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής- λήξης και ο αριθμός παρτίδας. - Να καλύπτει τα ευρωπαϊκά πρότυπα DIN ΕΝ 868-2, DIN ΕΝ ISO 11607-1. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του ISO 10993 σχετικά με την κυτταροτοξικότητα. - Να καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 58953 σχετικά με τη μικροβιακή φραγή (στεγνό ή υγρό). - Να φέρει σήμανση CE. - Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή (Technical Data Sheet) με την μετάφρασή του στα Ελληνικά. - Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης |
| 31 |  | ΣΤΥΛΕΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ | - Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883-1:2006 και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK Health Technical Memorandum ) - Να κατατεθεί ISO 13485 ή ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου - Να παρέχει ποσοτικά δεδομένα έπειτα από επώαση σε ειδικό επωαστήρα. - Να υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου μέσω χρωματικής αλλαγής - Να έχει ευαισθησία 0,3μg πρωτεΐνης και όριο ανίχνευσης από 1μg - Να παρέχεται ενυδατικό υγρό του στυλεού σε κάθε συσκευασία - Να παρέχεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας) ο οποίος να διαθέτει σήμανση CE MARK, με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης του αποτελέσματος, για αρχειοθέτηση και δυνητική ιχνηλασιμότητα. - Να παρέχεται το έντυπο διακρίβωσης της συσκευής. - Να κατατεθεί το ΕΝ ISO 9001 του αντιπροσώπου. - Nα συνοδεύεται με ανάλογο εξοπλισμό (επωαστήρα) τουλάχιστον τριών (3) θέσεων. |