Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανταλλακτικά Για την Επισκευή του αναπνευστήρα Babylog Vn500 στο τμήμα MENN :

Αντικατάσταση Αιτήματος 248 & 249 του 2025

Κατόπιν σχετικών ενεργειών του Τμήματος ΒΙΤ, το αρχικώς διαμορφωθέν κόστος επισκευής του αναπνευστήρα μειώθηκε, περιορίζοντας αντίστοιχα τη δαπάνη.

Στο Τμήμα ΜΕΝΝ λειτουργεί ο αναπνευστήρας Babylog VN500 με S/N: ASLA-0014, ο οποίος παρουσιάζει δυσλειτουργία.

Συγκεκριμένα, η συσκευή κατά τη λειτουργία εμφανίζει ανεξήγητο συναγερμό (ALARM).

Μετά από τεχνικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη της πλακέτας, η οποία χρήζει αντικατάστασης.

Η τελευταία επισκευή του αναπνευστήρα πραγματοποιήθηκε το 2022, ενώ έως και τον Οκτώβριο του 2024 υπήρχε ενεργή σύμβαση συντήρησης. Έκτοτε, αναμένουμε την ανανέωση της σύμβασης, γεγονός που έχει ήδη επισημανθεί επανειλημμένα, καθώς οι αναπνευστήρες του Τμήματος ΜΕΝΝ απαιτούν σύμβαση συντήρησης με πρόβλεψη για ανταλλακτικά για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία τους.

- Basic Board M14.5 – Πλακέτα κόστος 2698,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

- Εργασία, επισκευή, έλεγχο καλής λειτουργίας κόστος εργασίας 210,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.

- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.

- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.

- Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα Βιοϊατρικής Προϊστάμενος Βιοϊατρικής Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Πέτρος Αβράμης Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος Νίκος Νικολακόπουλος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr