1. H κασέτα της συσκευής να  έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει δύο διαφορετικά διαλύματα φάρμακα ταυτόχρονα ή διακεκομμένα σε διαφορετικές ταχύτητες ροής και να φέρει σύστημα  προστασίας ελεύθερης ροής.
2. Η δευτερεύουσα χορήγηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί από περιέκτη ή σύριγγα.
3. Η συσκευή έχει να ανθεκτικό διάτρητο ρύγχος και αεραγωγό φίλτρο 3μ με πώμα, κατάλληλο για περιέκτες γυάλινους ή πλαστικούς.
4. Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml=20 σταγόνες). Στο κάτω άκρο του να υπάρχει φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15 μ.
5. Ολισθαίνον κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής.
6. Πλάγια διακλάδωση τύπου «Υ» για επείγουσες χορηγήσεις.
7. Ο σωλήνας να καταλήγει σε σύνδεση LUER LOCK γι’ ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα.
8. Το τελικό άκρο του σωλήνα να φέρει πώμα με αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο 3μ που διευκολύνει την εξαέρωση της συσκευής χωρίς τον κίνδυνο επιμολύνσεών της.
9. Συνολικό μήκος συσκευής 272 εκ.


Η  κάθε προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει  
εκπαιδευμένο / πιστοποιημένο προσωπικό 
από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική    υποστήριξη   και εξουσιοδοτημένο service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό συνοδό εξοπλισμό. Ο μειοδότης οφείλει  να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό
