ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Συσκευή μιας χρήσης με προφορτωμένο αιμοστατικό clip (διάμετρος 11 και 16mm)
Nα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel) για ιατρική χρήση με εσωτερικές λωρίδες νητινόλης για πολύ ισχυρό κλείσιμο
Να είναι πλήρως περιστρεφόμενη και ακτινοσκιερή

Να έχει τη δυνατότητα να ανοιγοκλείνει πολλές φορές πριν την τελική απελευθέρωση

Να διατίθεται χωρίς επικάλυψη  με καθετήρα με μεταλλικό λειασμένο σπιράλ για την αποφυγή τριβών στο κανάλι εργασίας

Να διαθέτει μεγάλο άνοιγμα 11mm  ή άνοιγμα 16mm αντίστοιχα 
Να διαθέτει κυρτά άκρα δύο ακίδων γωνίας 135 μοιρών για καλύτερη αιμόσταση  

Να έχει καθετήρα μήκους 230cm και διάμετρο 7Fr, κατάλληλο για χρήση με ενδοσκόπια με ελάχιστο κανάλι 2,8 mm
Nα διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή για εύκολη απελευθέρωση και δυνατότητα πλήρους (360ο) περιστροφής του clip για ακριβή προσέγγιση της επιθυμητής περιοχής 
Να διατίθεται σε αποστειρωμένη προστατευτική συσκευασία του ενός τεμαχίου και να είναι συμβατό για χρήση σε κανάλι εργασίας 2,8mm
Nα είναι ασφαλής για χρήση σε μαγνητική τομογραφία με πεδίο μικρότερο η ίσο των 3.0 Tesla
