- Βιολογικοί Δείκτες αποστείρωσης, πιστοποιημένοι από αρμόδιο φορέα ελέγχου για κλιβάνους ατμού με υποβοηθούμενο κενό σε κύκλους αποστείρωσης 121 ο C και 134 ο C , που να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα μετά από επώαση 3ωρών. - Οι σπόροι των βιολογικών δεικτών θα πρέπει να είναι βάκιλοι stearothermophilus με ενσωματωμένο θρεπτικό υλικό σε μορφή αμπούλας. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιοτικής διασφάλισης της παρτίδας, όπου να αναγράφονται ο πληθυσμός των σπόρων, η τιμή D, ο χρόνος αδρανοποίησης των ,η ημερομηνία λήξεως της αποθήκευσης του προϊόντος, ο αριθμός παρτίδας και ότι το προϊόν ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιϊα. - Να υπάρχει επαρκής χώρος στην ετικέτα της αμπούλας , ώστε να αναγράφεται η ημερομηνία και ο αριθμός φορτίου. Η ημερομηνία λήξης τους να μην είναι μικρότερη από (6) έξι μήνες. - Να κατατίθεται πιστοποιητικό που να δηλώνονται οι θερμοκρασίες των κύκλων αποστείρωσης σε κλιβάνους ατμού με υποβοηθούμενο κενό στις οποίες είναι πιστοποιημένος, από αρμόδιο φορέα ελέγχου, να χρησιμοποιείται ο βιολογικός δείκτης . - Να κατατίθεται EN ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου, ή ισοδύναμο αυτού. - Να κατατίθεται EN ISO 9001 του αντιπροσώπου ή ισοδύναμο αυτού. - Να κατατίθεται έγγραφο συμμόρφωσης με το ΕΝ ISO 11138-1-3:2017. - Ο επωαστήρας που θα συνοδεύει τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 10 θέσεις επώασης. Να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος Επιπλέον να διαθέτει σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου επώασης. Να διαθέτει σήμανση CE mark ως ηλεκτρονική συσκευή. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 12ώρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του, όταν χρειάζεται, το ανώτερο να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Να παρέχονται δύο επωαστήρες. - Ο έλεγχος του επωαστήρα να γίνεται απο έναν μη επεξεργασμένο δείκτη σε μια μόνο θέση επώασης ελέγχου και το αποτέλεσμα να αφορά όλες τις θέσεις επώασης. (Να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα από το επίσημο manual του κατασκευαστή) - Να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο οδηγιών της κατασκευάστριας εταιρείας και αν αυτό δεν περιλαμβάνει την ελληνική γλώσσα, να επισυνάπτεται επίσημη μετάφραση του από πιστοποιημένο κέντρο, για: 1) τον βιολογικό δείκτη , 2) τον επωαστήρα που τον συνοδεύει, επί ποινή απόρριψης.