ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   EΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ.
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  ω ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΓΚΥΣΤΡΩΣΗ
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΜΠΥΛΟ ΣΧΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ

ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ) ΟΡΘΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΒΛΑΒΗΣ. Η ΜΕΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΡΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ, Η ΔΕ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ.
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚIΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΚΡΗ ΓΩΝΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ.
-ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΛΕΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΟ Nitinol.
-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΑ.
-Η ΒΕΛΌΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.

-ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE
.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 20G KAI ΣΕ ΜΗΚΟΣ 9CM KAI 12 CM.
ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΤΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

CLIPS MARKETS ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ
· Να είναι ορατό σε υπέρηχο, μαστογράφο και MRI.
· Να διαθέτει υψηλη διακριτική ικανότητα υπό υπέρηχο.
· Να διαθέτει κατάλληλο σχήμα, που να εξασφαλίζει σταθερή τοποθέτηση και αποφυγή μετακίνησης
· Να είναι κατάλληλο για επ΄αόριστο παραμονή εντός του σώματος, να μην διαθέτει χρονικό περιορισμό ακτινοσκιερότητας και να μην είναι απορροφήσιμο με την πάροδο του χρόνου.
· Να είναι συμβατός με μαγνητικό πεδίο έως 3 Tesla.
· Η βελόνη εισαγωγής να είναι ατραυματική.
· Το υλικό κατασκευής να είναι εγκεκριμένο για εμφύτευση και να αναφέρεται.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ
