BOWA ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ   ΕΝΗΛΙΚΩΝ                                                                                    
BOWA ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΒΡΕΦΗ/ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 kg                                                                                    
OLYMPUS ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ  ΑΝΩ ΤΩΝ 15 kg                                                                                                                                                                        
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ.
-ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. 
-ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ  ΓΕΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣΤΕ -ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΓΡΩΝ. 
-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΚΙΖΕΤΑΙ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ PVC. 
-ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ.
- ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 

· BOWA   ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
*ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ  ΟΤΙ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

     ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
         Αυτοκόλλητη πλάκα γείωσης για ενήλικες (> 15 kg). Να είναι διαστάσεων 212x98mm, συνολικής επιφάνειας 194cm². Να διαθέτει διπλή αγώγιμη επιφάνεια 140cm² και ενσωματωμένο καλώδιο μήκους 3Μ. Το συνδετικό του καλωδίου να διαθέτει δύο υποδοχές για να είναι συμβατό με την υποδοχή των ηλεκτροχειρουργικών διαθερμιών OLYMPUS του νοσοκομείου μας.  

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

Τεχνικές Προδιαγραφές

Πλάκα γείωσης διαθερμίας μιας χρήσης με καλώδιο

· Πλάκα γείωσης διαθερμίας (ουδέτερο ηλεκτρόδιο), η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή με χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας κατά την ενεργοποίηση.

· Να είναι μιας χρήσεως κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις.

· Να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας περίπου 40cm2 και συνολικής επιφάνειας περίπου 76cm2 και να φέρει ενσωματωμένο καλώδιο 3m.

· Κατάλληλη για βρέφη/νεογνά κάτω των 5 κιλών.

· Να είναι κατασκευασμένη από αφρό PE, ακρυλική κόλα P918, σύνθετο φιλμ αλουμινίου με υδρογέλη P828 και να μην περιέχει ουσίες που αναφέρονται στο SVHC του ECHA, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ

· Να έχει ανατομικό σχήμα με αφρώδες ελαστικό στο πίσω μέρος για ιδανική εφαρμογή στο σώμα. 

· Να διαθέτει αυτοκόλλητο πλαίσιο ασφαλείας για βέλτιστη εφαρμογή και μόνωση. 

· Να διαθέτει σύστημα εφαρμογής μέσω αυτοκόλλητης ταινίας σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια για την ανακούφιση των τάσεων. 

· Να φέρει σύστημα απώθησης υγρών για επιπλέον προστασία.

· Να διαθέτει έξτρα λεπτό στρώμα υδρογέλης για βέλτιστη επαφή δέρματος και απορρόφηση της υγρασίας για την ταχύτερη διαφυγή θερμότητας και πολύ χαμηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας, προσφέροντας τη μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή.

· Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας, με περιφερειακή διαίρεση, που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας και που υποστηρίζει τα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης της επαφής (πλάκας  - ασθενούς). 

· Να διαθέτει προεξοχές συγκράτησης στην πλευρά σύνδεσης με το καλώδιο.

· Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου, στην οποία να αναγράφονται  κωδικός είδους, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης και οδηγίες χρήσης 
· Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας CE και να είναι κλάση ΙΙb
· Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348
· Να είναι απόλυτα συμβατή με τις διαθερμίες BOWA που διαθέτει το Νοσοκομείο.
· Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.
