          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

TMHMA: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 6ο

Πληροφορίες: Κα Κοντογόνη

Δ/νση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2                                        

Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

ΤΗΛ  2106402218

EMAIL surgical-room@hospital-elena.gr
       

    Νοσοκομείο Φιλικό Προς                                           

             Τα Βρέφη                                                                                                       

    Baby Friendly Hospital    
· ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

· Η διπολική λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης πολλαπλών χρήσεων, να αποτελείται από τρία μέρη, χειρολαβή , στυλεό και άκρο (tip).

· Ο λαπαροσκοπικός διπολικός εσωτερικός στυλεός σύλληψης – διαχωρισμού ιστών (insert)  να είναι πολλαπλών χρήσεων. Να είναι μήκους 33 cm +-2 διαμέτρου 5 mm. 
· Να διαθέτει θυριδωτή σιαγόνα τύπου johann , διπλής ενέργειας ,μήκους 15mm +- 1(άνοιγμα παραθύρου 1 cm) ,πάχους 3mm. Ανάμεσα στις σιαγόνες να υπάρχει εσωτερική μόνωση από ειδικό υλικό. Ο σχεδιασμός των σιαγόνων να επιτρέπει μέγιστη μεταφορά δύναμης κατά το άνοιγμα των σιαγόνων με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της σιαγόνας να μην προεξέχουν οι μηχανισμoί άρθρωσης, για να επιτυγχάνεται καλύτερη μόνωση και αποφυγή εν δυνάμει της διασποράς της θερμότητας σε παρακείμενους ιστούς.

· Το λαπαροσκοπικό διπολικό εξωτερικό κάλυμμα (Shaft) μήκους 33m +- 1, διαμέτρου 5 mm πλήρες μονωμένο σε όλο το μήκος. Να καλύπτει μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων για ασφαλή χρήση και αποφυγή εν δυνάμει της διασποράς της θερμότητας σε παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει εύκολο και άμεσο σύστημα αποσυναρμολόγησης τύπου –click- . Να είναι συμβατό με τον παραπάνω στυλεό.
· Η εργονομική διπολική χειρολαβή (Handle) να είναι ελεύθερης λειτουργίας χωρίς μηχανισμό κλείδωματος. Να διαθέτει στρογγυλεμένους δακτύλιους για επιπλέον χρηστικότητα και άνεση κατά την λαπαροσκόπηση. Να είναι συμβατή με τα παραπάνω εργαλεία (shaft-insert).

· Να δύναται να περιστρέφεται κατά 360 0 .

· Να φέρει υποδοχή για σύνδεση με το καλώδιο διαθερμίας.

· Να συνοδεύεται από καλώδιο του ίδιου οίκου κατασκευής με την διαθερμία για πλήρη συμβατότητα. Το καλώδιο να είναι πολλαπλών χρήσεων, μήκους 4,5m .

· Να αποστειρώνεται στους 134ο C σε κλίβανο ατμού, έως 300 κύκλους και να διαθέτει ηλεκτρική αντοχή 550 Vp.
· Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει την Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348

· Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485. 

· Η προσφερόμενη διπολική διαθερμία θα πρέπει να είναι πλήρως και αποδεδειγμένα συμβατή με τις διαθερμίες ΒΟWA που διαθέτει στον ηλεκτροχειρουργικό εξοπλισμό του ,το Χειρουργείο του Νοσοκομείου.

· Να κατατεθεί , επί ποινή αποκλεισμού , επίσημη δήλωση από τον κατασκευαστικό οίκο , ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ηλεκτρική και λειτουργική συμβατότητα.
· Να προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης.
·  Να προσκομισθεί δείγμα.
· Χρόνος παράδοσης εντός 30 ημερών επι ποινή απόρριψης.
                                               Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

                                                                  Κολιόπουλος Γεώργιος

