Ενεργό διπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης 24Fr με άκρο τύπου loop 2,5mm.
Συμβατό  με υστεροσκόπιο  ρεζετοσκόπιο Olympous ,για την επεμβατική υστεροσκόπηση το οποίο λειτουργεί με μέσο διάτασης τον φυσιολογικό ορό. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

Ενεργό διπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης 24Fr με άκρο τύπου loop 4mm.
Συμβατό  με υστεροσκόπιο  ρεζετοσκόπιο Olympous ,για την επεμβατική υστεροσκόπηση το οποίο λειτουργεί με μέσο διάτασης τον φυσιολογικό ορό.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.
Ηλεκτρόδιο αγκύλης υστεροσκοπήσεων
1.Να είναι ηλεκτρόδιο αγκύλης σχεδιασμού μονού σύρματος συμβατό με
την υπάρχουσα Olympous 30º οπτική και κατάλληλο για γυναικολογικές επεμβάσεις
υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
2.Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους)
3.Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική λαβή στους παρακείμενους
ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
4.Να είναι μιας χρήσης αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο  του αιθυλένιου (ΕΟ) να
έχει  ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη.
5.Να είναι συμβατό  με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TCRis του νοσοκομείου.
6.Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών
εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζετοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική)και του συμβατού διατακτικού  μέσου.
7.Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία  να υποδεικνύει 
ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο όρο.
8.Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για τη εύκολη αναγνώρισή του.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

