# Τεχνικά χαρακτηριστικά

# Επισκευή  του Υπερήχου Siemens:

# Στην Μονάδα Νεογνών

# (διάγνωση και προσωρινή λειτουργία Αίτημα 02/2026)

ACUSON JUNIPER με S/N: 556850

Παρουσιάστηκε διακοπή λειτουργίας του συστήματος λόγω εμπλοκής του λογισμικού. Πραγματοποιήθηκε επαναφορά δεδομένων και έλεγχος καλής λειτουργίας κατά την προηγούμενη παρέμβαση. Ωστόσο, ο υπέρηχος επανεμφάνισε το ίδιο πρόβλημα.

Η ανάδοχος εταιρεία προσήλθε εκ νέου και προχώρησε σε δεύτερη επαναφορά του λογισμικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Παρ’ όλα αυτά, για την οριστική αποκατάσταση και την αποφυγή επανάληψης του προβλήματος, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση του δίσκου.

Απαιτούμενο ανταλλακτικό:

- Δίσκος SSD 2,5 ιντσών, χωρητικότητας τουλάχιστον 500GB, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου.
Πιθανό κόστος: 1.100,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Κόστος εργασιών:

- Αντικατάσταση δίσκου και επαναφόρτωση λογισμικού:
Πιθανό Κόστος :400,00 € πλέον Φ.Π.Α.

- Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

- Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

- Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.

- Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.

- Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση ή Υ.Δ.

- Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης.

- Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα Βιοϊατρικής 	 	Προϊστάμενος Βιοϊατρικής  	Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Πέτρος Αβράμης	  	Δρ. Δημήτριος Τσορομώκος  	Νίκος Νικολακόπουλος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr