Λαπαροσκοπικά εργαλεία μιας χρήσης με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3 Α/Α ΕΚΑΠΥ: 115 &115β
Ενδοσκοπικός σάκος μιας χρήσης συλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 5-15mm( επιθυμητή διάμετρος 10mm),   με μεταλλικό έλασμα ανοίγματος και σταθεροποίησης του σάκου. Να περιλαμβάνει ράμμα περίπαρσης. χωρητικότητας 200-260ml.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

Ο ενδοσκοπικός σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων να είναι διαμέτρου 10 mm και χωρητικότητας 1500 ml .Να έχει στυλεό με διαστολή πλήρους μεταλλικού σταθερού δακτυλίου έχει σάκο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό διαμέτρου 130 mm και σύστημα ασφαλούς σύγκλισης με ενσωματωμένο ράμμα περίπαρσης .Να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ

· Ο υπό προμήθεια στυλεός ,να διαθέτει ειδικό εργονομικό σχήμα για ελαχιστοποίηση της κόπωσης  του  χειρουργού.

· Ο υπό προμήθεια στυλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χειρουργό σε τρεις (3) θέσεις συγκράτησης.

· Το καλώδιο για την σύνδεση του με την διαθερμία να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στον σωλήνα αναρρόφησης καπνού.

· Να διαθέτει μεγάλα κομβία ενεργοποίησης για ευκολία χρήσης.

· Να διαθέτει λαβή ασφαλείας  για άνεση και έλεγχο.

· Να διαθέτει διάφανο στόμιο αναρρόφησης καπνού, που να περικλείει ηλεκτρόδιο για μέγιστη αναρρόφηση του καπνού χωρίς να περιορίζει την ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο.

· Να είναι ικανό να αναρροφά τον καπνό στο σημείο που δημιουργείται.

· Τα κομβία να διαθέτουν χρωματικό κώδικα και απτή ένδειξη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας της διαθερμίας.

· Να διαθέτει ενσωματωμένο κοννέκτορα, που να περιστρέφεται ελεύθερα  κατά 360 μοίρες, για να μειώνει ακόμα περισσότερο την ροπή στον στυλεό.

· Δυνατότητα επεκτάσεων για ηλεκτρόδια 10 και 15 εκατοστών.

· Να προσφέρεται πλήρες, χωρίς να απαιτείται συναρμολόγηση.

· Να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρόδιο με επικάλυψη αντικολλητικού υλικού PTFE για την

            μείωση της δημιουργίας εσχάρας, αλλά και θήκη.

Σύστημα φίλτρου απαγωγής σωματιδίων μιας χρήσης

Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε λαπαροσκοπικά χειρουργεία για την κατακράτηση σωματιδίων , υιών , βακτηριδίων & οσμών. προστατεύοντας αποτελεσματικά την χειρουργική ομάδα από επιβλαβείς παράγοντες.
2. Να διαθέτει μήκος σωλήνα τουλάχιστον   45-50εκ. & να φέρει συνδετικό luer-lock για προσαρμογή του σε τροκάρ όλων των διαμέτρων & κατασκευαστών. 
3. Να φέρει εύχρηστο ικανοποιητικού μεγέθους μηχανισμό ρύθμισης ροής ,τύπου συσκευής ορού. 
4. Να παρέχει ροή τουλάχιστον 8lt/min σε πίεση 15mmHg ώστε να παρέχει καθαρό χειρουργικό πεδίο 
5. Να είναι τύπου ULPA παρέχοντας πολύ υψηλή δυνατότητα κατακράτησης :
1.  I. 99,999% , σωματιδίων μεγέθους 3μm (+/- 0,3μm) & υιών / βακτηρίων μεγέθους  
2.         0,027μm 
3. II. 99,99% μη μικροβιολογικών σωματιδίων μεγέθους 0,3μm . 
6. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία ,έτοιμο προς χρήση. 
7. Να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

Φίλτρο παροχής αερίου λαπαροσκοπικών επεμβάσεων:
Να είναι  αποστειρωμένο, να κατακρατά σε ποσοστό 99,9995% καρκινογενή σωματίδια, κύτταρα, βακτήρια και ιούς, προστατεύοντας αποτελεσματικά την χειρουργική ομάδα από επιβλαβείς παράγοντες.
 Να είναι συμπαγές , μεγέθους 29mm2 ενσωματωμένο σε σωλήνα τριών μέτρων διαμέτρου 8,5mm με συνδετικό male 15/22 και σύνδεσμο luer lock.
Να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ασφάλειας και ποιότητας.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επι ποινή απόρριψης.

