	Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μη αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού

	α/α
	Κωδικός Νοσοκομείου
	Περιγραφή είδους
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	1
	8
	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 250 ml (ΤΕΜ)

	Σκοπός Χρήσης: Σχολαστικός καθαρισμός και απομάκρυνση υπολειμμάτων γάλακτος από το εσωτερικό των μπιμπερό, χωρίς να προκαλούνται μικρο-εκδορές όπου μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια.
• Πιστοποίηση Υλικών: Υποχρεωτική συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 10/2011 για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ανάλυσης ότι το προϊόν είναι ελεύθερο Δισφαινόλης Α (BPA-free) και Φθαλικών ενώσεων.
• Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κεφαλής:
         • Οι ίνες (trichomes) πρέπει να είναι από υψηλής ποιότητας νάιλον (Nylon 6.6), με στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή χάραξης (scratch-free) των πλαστικών τοιχωμάτων.
         • Στο άκρο της κεφαλής να υπάρχει ενσωματωμένο σφουγγαράκι πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας, ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό της γωνίας του πυθμένα του μπιμπερό.
• Σχεδιασμός Λαβής: * Εργονομική λαβή από πολυπροπυλένιο (PP) με αντιολισθητική επιφάνεια για χρήση με βρεγμένα χέρια.
         • Μήκος στελέχους ικανό να φτάνει στον πυθμένα μπιμπερό των 250ml (τουλάχιστον 20-25cm συνολικό μήκος).
• Ανθεκτικότητα: Να αντέχει σε συνεχή πλύση σε θερμοκρασίες έως 60°C και σε απολύμανση με χημικά διαλύματα χωρίς αλλοίωση των ινών ή αποκόλληση του σφουγγαριού.
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	ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΤΕΜ)

	Κεφαλή από 100% υδρόφιλο βαμβάκι σταθερά προσδεδεμένη σε στέλεχος (ξύλινο ή πλαστικό). Να μην αφήνουν ίνες.
1. Υλικά Κατασκευής
· Κεφαλή (Άκρο): 100% βαμβάκι υψηλής απορροφητικότητας, υδρόφιλο, λευκασμένο (συνήθως με υπεροξείδιο του υδρογόνου, όχι χλώριο), ιατρικού τύπου (USP grade).
· Στέλεχος (Ράβδος):
· Ξύλο: Συνήθως από ξύλο σημύδας, ανθεκτικό, μη τοξικό, με λεία επιφάνεια χωρίς ακίδες.
· Πλαστικό (PP/PS): Εύκαμπτο, λευκό, πολυπροπυλένιο ιατρικού βαθμού.
· Συγκολλητικό: Το βαμβάκι είναι στερεωμένο με ασφαλή, μη τοξική κόλλα (υδατοδιαλυτή) για να μην αποκολλάται κατά τη χρήση.
· Χαρακτηριστικά: Latex-free (χωρίς λατέξ). 
· 2. Διαστάσεις (Τυπικές)
· Μήκος Στελέχους: Συνήθως 15 cm (6 ίντσες), αλλά διατίθενται και σε μικρότερα μεγέθη (π.χ. 7.5 cm).
· Διάμετρος Στελέχους: Περίπου 2.2 mm - 2.5 mm.
· Διάμετρος Κεφαλής: Περίπου 4.5 mm - 5 mm. 
3. Φυσικές & Λειτουργικές Ιδιότητες

· Απορροφητικότητα: Υψηλή (ιδανικό για απορρόφηση εκκρίσεων).
· Συνοχή: Η βαμβακερή κεφαλή είναι σφιχτά τυλιγμένη για να ελαχιστοποιείται η αποκόλληση ινών (low linting).
· Αντοχή: Το στέλεχος αντέχει σε κάμψη χωρίς να σπάει εύκολα. 
4. Κατάσταση & Συσκευασία
· Κατάσταση: Μη αποστειρωμένοι (Non-sterile).
· Συσκευασία: Συνήθως σε σακούλες των 100 ή 200 τεμαχίων.
· Επισήμανση: Αναγραφή "Μη Αποστειρωμένο" (Non-sterile), Lot Number (Αριθμός Παρτίδας), Ημερομηνία Λήξης. 
5. Πρότυπα & Πιστοποιήσεις (Συνήθη)
· CE Marked (Σήμανση CE - Ιατροτεχνολογικό Προϊόν).
· ISO 13485 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα).
· ISO 9001.
· Συμμόρφωση με USP (United States Pharmacopeia) για το βαμβάκι. 
6. Χρήσεις
· Καθαρισμός πληγών.
· Εφαρμογή ιωδίου, αλοιφών ή άλλων φαρμάκων.
· Γενική υγιεινή/φροντίδα.
· Εργαστηριακή χρήση (π.χ. δειγματοληψία επιφανειών)
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	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ -ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (ΤΕΜ)

	1. Διαστάσεις και Σχεδιασμός
· Μήκος: Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 17 cm και 20 cm (ultra mini/liners).
· Πλάτος: Σχεδιασμένες να ταιριάζουν σε στενά εσώρουχα.
· Πάχος: "Ultra thin" (πολύ λεπτές), συχνά < 3mm.
· Φτερά (Wings): Ορισμένα μοντέλα mini διαθέτουν φτερά για καλύτερη στερέωση ενώ άλλα (liner type) δεν έχουν.
· Σχήμα: Ανατομικό, διαμορφωμένο για το γυναικείο σώμα. 
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Απορρόφησης
· Απορροφητικότητα: Σχεδιασμένες για ελαφρά ροή (1-3 σταγόνες σε κλίμακα ακράτειας).
· Χωρητικότητα: Ορισμένα μοντέλα έχουν ονομαστική απορροφητικότητα περίπου 80 ml, αν και τα σερβιετάκια καθημερινής χρήσης είναι πολύ χαμηλότερα.
· Πυρήνας: Χρήση Super Absorbent Polymer (SAP) που μετατρέπει το υγρό σε gel και φυτικών ινών (fluff pulp).
· Τεχνολογία: Συστήματα ελέγχου οσμών (odour control) και "lock-away" (κλείδωμα υγρασίας). 
3. Σύνθεση Υλικών (Materials)
· Ανώτατο Στρώμα (Top Sheet): Υφαντό/μη υφαντό υλικό (non-woven) από πολυπροπυλένιο, συχνά με βαμβακερή αίσθηση (sensitive).
· Εσωτερικός Πυρήνας (Core): Cellulose (κυτταρίνη) + SAP (πολυμερή) για γρήγορη απορρόφηση.
· Εξωτερικό Στρώμα (Backing): Αδιάβροχο φιλμ πολυαιθυλενίου (PE film) για προστασία από διαρροές.
· Κόλλα: Λωρίδες στερέωσης (adhesive strips) με πιστοποιημένη ασφαλή κόλλα. 
4. Πιστοποιήσεις και Υγιεινή
· Δερματολογικά Ελεγμένες: Συνιστώνται από γυναικολόγους ή δερματολόγους.
· Χωρίς Άρωμα (Unscented): Προτιμάται για ευαίσθητες επιδερμίδες.
· Hypoallergenic: Υποαλλεργικές.
pH: Τα υλικά είναι φιλικά προς το φυσικό pH της περιοχής
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	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ -ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ(ΤΕΜ)

	Οι σερβιέτες πρέπει να έχουν ανατομικό σχήμα. 
Οι σερβιέτες πρέπει να φέρουν πλαϊνά φτερά ασφαλείας. 
Οι σερβιέτες πρέπει να είναι κατάλληλης αντοχής και απορροφητικότητας στην κατηγορία «για μεγάλη ροή».
Στο προϊόν απαγορεύεται η ύπαρξη νεκρών ή ζωντανών ακάρεων, σκωλήκων, νυμφών, εντόμων και προνυμφών. 
Το προϊόν δεν πρέπει να έχει σχισίματα και οπές και πρέπει γενικότερα να έχει άρτια εμφάνιση. 
 Κάθε σερβιέτα ξεχωριστά θα περιέχεται σε κλειστή, ατομική χάρτινη ή πλαστική συσκευασία. 
 Όλα τα τεμάχια θα περιέχονται σε ανακυκλώσιμους πλαστικούς και αδιαφανείς περιέκτες (προσυσκευασία). 
Η προσυσκευασία θα περιέχει από 10 έως και 24 τεμάχια (σερβιέτες). 
Οι προσυσκευασίες θα είναι καθαρές, καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δε θα πρέπει να έχουν σχισίματα και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
· Ανώτατο Στρώμα (Top Sheet): Υφαντό/μη υφαντό υλικό (non-woven) από πολυπροπυλένιο, συχνά με βαμβακερή αίσθηση (sensitive).
· Εσωτερικός Πυρήνας (Core): Cellulose (κυτταρίνη) + SAP (πολυμερή) για γρήγορη απορρόφηση.
· Εξωτερικό Στρώμα (Backing): Αδιάβροχο φιλμ πολυαιθυλενίου (PE film) για προστασία από διαρροές.
· Κόλλα: Λωρίδες στερέωσης (adhesive strips) με πιστοποιημένη ασφαλή κόλλα. 

· Δερματολογικά Ελεγμένες: Συνιστώνται από γυναικολόγους ή δερματολόγους.
· Χωρίς Άρωμα (Unscented): Προτιμάται για ευαίσθητες επιδερμίδες.
· Hypoallergenic: Υποαλλεργικές.
pH: Τα υλικά είναι φιλικά προς το φυσικό pH της περιοχής
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	  ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΟΩΜΑΤΩΝ(ΤΕΜ)

	Τύπος αποτυπώματος
• Πελματικό αποτύπωμα νεογνού
• Λήψη σε φυσική κλίμακα (1:1)
 Υλικά αποτύπωσης
Μελάνι
Το προσφερόμενο μελάνι πρέπει:
• Να είναι μη τοξικό
• Να είναι υποαλλεργικό
• Να είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση σε νεογνά
• Να μην περιέχει βαρέα μέταλλα ή επικίνδυνες χημικές ουσίες
• Να απομακρύνεται εύκολα από το δέρμα με νερό ή ήπιο καθαριστικό
• Χρώμα: μαύρο ή σκούρο μπλε
Κάρτα / Έντυπο αποτύπωσης
• Υλικό: χαρτί ή ειδικό υλικό αποτύπωσης
• Βάρος: 160–200 g/m²
• Επιφάνεια: ματ
• Χρώμα: λευκό
• Ανθεκτικό σε υγρασία και αλλοιώσεις
• Κατάλληλο για μακροχρόνια αρχειοθέτηση
Ποιότητα αποτυπώματος
Το αποτύπωμα πρέπει να:
• Απεικονίζει ευκρινώς:
  – Πτέρνα
  – Καμάρα
  – Δάκτυλα
• Μην εμφανίζει μουτζούρες, διπλοαποτυπώσεις ή ασυνέχειες
• Καλύπτει τουλάχιστον το 80% της επιφάνειας του πέλματος
Τρόπος λήψης
• Χωρίς κύλιση (rolling)
• Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης
• Χρόνος επαφής: 1–2 δευτερόλεπτα
Διαστάσεις αποτυπώματος
• Μήκος αποτυπώματος: περίπου 3–6 cm, ανάλογα με την ηλικία κύησης
• Το αποτύπωμα να αποδίδεται σε πραγματικό μέγεθος
Υγιεινή και ασφάλεια
• Όλα τα υλικά να είναι μίας χρήσης ή να πληρούν προδιαγραφές ασφαλούς χρήσης
• Συμβατότητα με πρωτόκολλα ελέγχου λοιμώξεων νοσοκομείου
• Κατάλληλα για χρήση σε περιβάλλον αίθουσας τοκετών
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	  ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΤΕΜ)
	Μαλακό PVC ιατρικού τύπου (DEHP-free), διαφανές, με ρυθμιζόμενο έλασμα μύτης και ελαστικό ιμάντα στήριξης.
Τεχνικές Προδιαγραφές  απλής μάσκας οξυγόνου παίδων μη αποστειρωμένης
· Dehp Free
· Latex Free
· Πλήρως συμβατή με υγραντήρα οξυγόνου για σύνδεση με συμπυκνωτή οξυγόνου ή φιάλη οξυγόνου.
· Να είναι σε ατομική συσκευασία, μη αποστειρωμένη. 
· Να διαθέτει εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνειο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και σύστημα στερέωσης στο κεφάλι.
· Μήκος σωλήνα:  1,5 – 2,20 m με δυνατότητα σύνδεσης και στις δύο άκρες.
· Χρώμα : διάφανο
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	  ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ STERIFFEED 130ml ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ)


	Τεχνικές Προδιαγραφές
 Μπουκάλια μιας χρήσης για χρήση σε παστεριωτή μητρικού γάλακτος


1. Μπουκάλια μιας χρήσης 130ml που χρησιμοποιούνται για την παστερίωση του μητρικού γάλακτος.

2. Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ελεύθερα από δισφαινόλη Α και υλικά που συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες ΕΕ 10/2011 – ΕΕ 2020/1245 «Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα»

3. Η διάμετρος του λαιμού να είναι εξωτερικά 36,0mm +/-0,3mm και εσωτερικά 32,5mm +/-0,3mm και το πλάτος του μπουκαλιού 52,5mm +/- 0,4mm. 

4. Να φέρουν διαβάθμιση από 10ml με βήμα 5ml, την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία λήξης και τον Αριθμό Lot.

5. Να είναι πλήρως συμβατά με τον παστεριωτή του Νοσοκομείου.

6. Να διατίθενται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε κουτί των 100 τεμαχίων.

7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP) ιατρικού βαθμού, άθραυστο, BPA-free.
• Χαρακτηριστικά: Ανεξίτηλη διαβάθμιση ανά 5ml. Να αντέχουν σε θερμική επεξεργασία (παστερίωση) και ψύξη.
• Συμβατότητα: Πλήρης εφαρμογή με τους υπάρχοντες παστεριωτές και θήλαστρα του νοσοκομείου
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	  ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 250ml, χωρίς θηλή, με ΠΩΜΑ , STERIFFEED (για παστερίωση ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ)

	Τεχνικές Προδιαγραφές
 Μπουκάλια μιας χρήσης για χρήση σε παστεριωτή μητρικού γάλακτος


1. Μπουκάλια μιας χρήσης 250ml που χρησιμοποιούνται για την παστερίωση του μητρικού γάλακτος.

2. Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ελεύθερα από δισφαινόλη Α και υλικά που συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες ΕΕ 10/2011 – ΕΕ 2020/1245 «Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα»

3. Η διάμετρος του λαιμού να είναι εξωτερικά 36,0mm +/-0,3mm και εσωτερικά 32,5mm +/-0,3mm και το πλάτος του μπουκαλιού 52,5mm +/- 0,4mm. 

4. Να φέρουν διαβάθμιση από 10ml με βήμα 5ml, την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία λήξης και τον Αριθμό Lot.

5. Να είναι πλήρως συμβατά με τον παστεριωτή του Νοσοκομείου.

6. Να διατίθενται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία σε κουτί των 100 τεμαχίων.

7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348

• Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PP) ιατρικού βαθμού, άθραυστο, BPA-free.
• Χαρακτηριστικά: Ανεξίτηλη διαβάθμιση ανά 5ml. Να αντέχουν σε θερμική επεξεργασία (παστερίωση) και ψύξη.
• Συμβατότητα: Πλήρης εφαρμογή με τους υπάρχοντες παστεριωτές και θήλαστρα του νοσοκομείου.
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	ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 250ml, χωρίς θηλή, με ΠΩΜΑ , STERIFFEED (για παστερίωση ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(ΤΕΜ)

	· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.
· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΩΡΙΣ BISPHENOL A).
· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 250 ML KAI ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΜΑ.
· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗ ΤΥΠΟΥ STERIFFED  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.


	10
	394
	ΘΗΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ 0-6 ΜΗΝΩΝ(ΤΕΜ)

	1. Θηλές κατασκευασμένες από TPE (LATEX FREE) με σύστημα διαφυγής του αέρα.
2. Για μωρά ηλικίας 0-6 μηνών.
3. Μέγεθος medium.
4. Αποστειρωμένες.
5. Έτοιμες για χρήση.
6. Ορθοδοντικό σχήμα.
7. Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
8. Θηλές κατάλληλες για χρήση σε μπουκάλια πλαστικά και γυάλινα.
9. δυνατότητα κατάθεσης δείγματος.
• Υλικό: 100% ιατρική σιλικόνη, Latex-free, υποαλλεργική.
• Τύπος: Ορθοδοντικό σχήμα με βαλβίδα κατά των κολικών (Anti-colic system).
• Κατάσταση: Αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία (Peel-pack).
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	186
	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ 2,5 ΛΙΤΡΑ -3 ΛΙΤΡΑ(ΤΕΜ)

	• Κατασκευή: Σκληρό πολυπροπυλένιο, αδιάτρητο και ανθεκτικό σε κρούσεις (Πρότυπο ISO 23907).
• Ασφάλεια: Σύστημα διπλού πώματος. Προσωρινό κλείσιμο για χρήση και οριστικό/αεροστεγές κλείσιμο για την τελική απόρριψη.
• Ευχρηστία: Ειδικές εγκοπές στο στόμιο για την ασφαλή αφαίρεση βελονών και σκαλπέλων χωρίς επαφή.
• Σήμανση: Έντονο κίτρινο χρώμα με ανεξίτηλο σήμα βιολογικού κινδύνου και γραμμή μέγιστης πλήρωσης.

Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές:
· Υλικό Κατασκευής: Κατασκευάζονται από ειδικό, ανθεκτικό, μη τοξικό πολυπροπυλένιο (polypropylene), το οποίο είναι αδιάτρητο από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα.
· Ανθεκτικότητα & Ασφάλεια: Πρέπει να είναι ανθεκτικά σε κρούσεις και να μην αφήνουν υπολείμματα κατά την καύση.
· Σχεδιασμός Καπακιού: Διαθέτουν ειδικό κάλυμμα με εγκοπές για την ασφαλή αφαίρεση της βελόνας από τη σύριγγα (luer slip ή luer lok) χωρίς να απαιτείται επαφή με τα χέρια (no-touch disposal).
· Σφράγιση: Διαθέτουν διπλό σύστημα καπακιού: προσωρινό κλείσιμο για την καθημερινή χρήση και τελικό/μόνιμο κλείσιμο (αεροστεγές) για την οριστική απόρριψη όταν το δοχείο γεμίσει, ώστε να μην ανοίγει ξανά.
· Χρώμα & Σήμανση: Το κύριο σώμα είναι κίτρινο και φέρει σαφή σήμανση επικινδυνότητας (σήμα βιολογικού κινδύνου) και οδηγίες χρήσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
· Χωρητικότητα:  Διατίθενται σε μεγέθη 2,5lt, 3lt
· Πιστοποιήσεις: Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 23907, UN 3291 (για επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα).
· Σταθερότητα: Πρέπει να είναι ευστάθη και να μην ανατρέπονται εύκολα (upright and free standing). 
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	9054161
	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΙΤΡΙΝΑ 9 ΛΙΤΡΑ(ΤΕΜ)

	Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές:
· Υλικό Κατασκευής: Κατασκευάζονται από ειδικό, ανθεκτικό, μη τοξικό πολυπροπυλένιο (polypropylene), το οποίο είναι αδιάτρητο από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα.
· Ανθεκτικότητα & Ασφάλεια: Πρέπει να είναι ανθεκτικά σε κρούσεις και να μην αφήνουν υπολείμματα κατά την καύση.
· Σχεδιασμός Καπακιού: Διαθέτουν ειδικό κάλυμμα με εγκοπές για την ασφαλή αφαίρεση της βελόνας από τη σύριγγα (luer slip ή luer lok) χωρίς να απαιτείται επαφή με τα χέρια (no-touch disposal).
· Σφράγιση: Διαθέτουν διπλό σύστημα καπακιού: προσωρινό κλείσιμο για την καθημερινή χρήση και τελικό/μόνιμο κλείσιμο (αεροστεγές) για την οριστική απόρριψη όταν το δοχείο γεμίσει, ώστε να μην ανοίγει ξανά.
· Χρώμα & Σήμανση: Το κύριο σώμα είναι κίτρινο και φέρει σαφή σήμανση επικινδυνότητας (σήμα βιολογικού κινδύνου) και οδηγίες χρήσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
· Χωρητικότητα:  Διατίθενται σε μεγέθη 9lt
· Πιστοποιήσεις: Συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 23907, UN 3291 (για επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα).
· Σταθερότητα: Πρέπει να είναι ευστάθη και να μην ανατρέπονται εύκολα (upright and free standing). 
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	9054148
	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑ 2,5ΛΙΤΡΑ-3 ΛΙΤΡΑ(ΤΕΜ)

	1. Υλικό Κατασκευής και Αντοχή
· Υλικό: Κατασκευασμένα από σκληρό, ανθεκτικό, μη τοξικό πολυπροπυλένιο (polypropylene - PP).
· Αντοχή: Πρέπει να είναι αδιάτρητα (puncture-resistant) από βελόνες, νυστέρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
· Στεγανότητα: Τα πλάγια τοιχώματα και ο πυθμένας πρέπει να είναι leak-proof (στεγανά) για να μην διαρρέουν υγρά.
· Καύση: Το υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο για αποτέφρωση (incineration) χωρίς να απελευθερώνει τοξικά αέρια. 
2. Χρώμα και Σήμανση
· Χρώμα: Κόκκινο (συνηθίζεται για βιολογικά/τοξικά απόβλητα προς αποτέφρωση) Σήμανση: Πρέπει να φέρει ευκρινή σήμανση BIOHAZARD (βιολογικού κινδύνου) και τη διεθνή ένδειξη κινδύνου (tri-sickle logo).
· Ένδειξη Πλήρωσης: Πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη (γραμμή) μέγιστης πλήρωσης, συνήθως στο 75-80% της χωρητικότητας. 
3. Καπάκι και Ασφάλεια
· Πώμα (Καπάκι): Ειδικό καπάκι ασφαλείας, το οποίο κλείνει ερμητικά (tight-fitting) για την αποφυγή διασποράς των υλικών.
· Μηχανισμός Αποσύνδεσης: Το καπάκι πρέπει να διαθέτει ειδικές εγκοπές (needle-disconnection ports) για την ασφαλή αποσύνδεση βελόνας από τη σύριγγα χωρίς τη χρήση χεριών.
· Οριστικό Κλείσιμο: Το καπάκι πρέπει να έχει δυνατότητα προσωρινού κλεισίματος κατά τη χρήση και μόνιμου (οριστικού) κλεισίματος πριν την απόρριψη, ώστε να μην μπορεί να ανοιχτεί ξανά.
· Ασφάλεια: Σχεδιασμένο ώστε να μην επιτρέπει την πρόσβαση στο εσωτερικό (restriction of hand entry). 
4. Χωρητικότητα και Σχήμα
· Χωρητικότητα: Διατίθενται σε μεγέθη, 2,5 λίτρων-3  λίτρων 
· Σχήμα: Ορθογώνιο ή κυλινδρικό, με σταθερή βάση για να μην ανατρέπεται. 
5. Συμμόρφωση με Πρότυπα
· Τα δοχεία πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα (π.χ. ISO 23907-1:2019 για την αντίσταση στη διάτρηση). 
6. Σύνοψη Χρήσης
· Απορρίπτονται: Βελόνες, σύριγγες, νυστέρια, αιχμηρά γυαλιά, μικρά αιχμηρά αντικείμενα.
· Δεν απορρίπτονται: Υπερβολικά μεγάλα αντικείμενα, μη αιχμηρά απόβλητα, υγρά. 
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	192
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ  ΚΙΤΡΙΝΑ drainage 3x1.5 (ΜΕΤΡΑ)

	1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λάστιχο αιμοληψιών σε μέτρα από χοντρό LATEX που να σφίγγει και να μην χαλαρώνει κατά την διάρκεια της αιμοληψίας. Να είναι drainage διαστάσεων 3Χ1,5 CM
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	192
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 9Χ1,5mm (25 ΜΕΤΡΩΝ)


	1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Ευέλικτο διαφανές, FDA, USP, Class VI, A 50~60 εγκεκριμένο
· Μέγιστη θερμοκρασία: +200°C/-60°C
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	9054727
	ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ (ΤΕΜ)

	Τεχνικές Προδιαγραφές
 Καπάκια μιας χρήσης για μπουκαλάκια παστερίωσης συμβατά με συσκευή σφράγισης


1. Καπάκια μιας χρήσης για σφράγιση μπουκαλιών μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιούνται για την παστερίωση μητρικού γάλακτος.

2. Να είναι πλήρως συμβατά με την συσκευή σφράγισης του Νοσοκομείου ICS 600. 

3. Να είναι κατασκευασμένα από συμπολυμερές πολυπροπυλένιο και υλικά που συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες ΕΕ 10/2011 – ΕΕ 2020/1245 «Πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα»

4.  Να περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους ειδικό φύλλο αλουμινίου για την σφράγιση του μπουκαλιού και προστασία από διαρροές κατά την παστερίωση ή μεταφορά.

5. Το αλουμινόφυλλο να είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να σφραγίζει και τον λαιμό του μπουκαλιού. Με αυτό τον τρόπο, κατά το άνοιγμα, αποφεύγεται τυχόν επαφή με τον λαιμό για μέγιστη υγιεινή και ασφάλεια.

6. Τα καπάκια να περιλαμβάνονται σε ειδικό αποστειρωμένο σακουλάκι σε συσκευασίες των 25τμχ.

7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει Υπ. Αποφ. ΔΥ8δ/1348
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	583
	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ(ΤΕΜ)

	1. Κουβέρτες Θέρμανσης Αέρα (Warm-touch):
• Δομή: Δύο στρωμάτων (Non-woven ύφασμα για την επαφή με το δέρμα και ανακλαστικό κάλυμμα αλουμινίου/πολυμερούς για μείωση της απώλειας θερμότητας).
• Ασφάλεια: Μη εύφλεκτα υλικά (Class 1 - 16 CFR 1610). Να μην παράγουν χνούδι (Low-linting).
2. Συσκευή Θέρμανσης (Μονάδα):
• Λειτουργία: Παροχή θερμού αέρα με 4 επίπεδα (Περιβάλλοντος, 32°C, 38°C, 43°C).
• Προστασία: Ενσωματωμένο φίλτρο HEPA (0.2-0.3 μm) για την αποτροπή επιμόλυνσης του πεδίου.
• Συναγερμοί: Οπτικοακουστική ένδειξη σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βλάβης.

ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ
Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με  το πάνω μέρος τους με  ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven.
Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.
Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.
Να  παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι  ελεύθερες latex ,υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως  υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).
Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνουδι σύμφωνα με ISO 9073-10.
Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.
Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο .Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC(± 2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). 
Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους  αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας  θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.
Να έχουν βάρος έως 5,3 κιλά, σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, διπλό ηχητικό και οπτικό alarm.Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.
Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.
Πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.

Με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της & non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή 
Η ανακλαστική επιφάνεια να προσφέρει 10 % πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων, άνω σώματος, διαστάσεις διάσταση: 201x76εκ ± 2 εκ, να διαθέτει διαφανές πεδίο για κάλυψη κεφαλής, κορδόνια στήριξης στα άκρα και αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης πάνω στο σώμα του ασθενούς. Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (αριστερά-δεξιά). Με ανατομική λαιμόκοψη. 
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	584
	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ(ΤΕΜ)

	1. Κουβέρτες Θέρμανσης Αέρα (Warm-touch):
• Δομή: Δύο στρωμάτων (Non-woven ύφασμα για την επαφή με το δέρμα και ανακλαστικό κάλυμμα αλουμινίου/πολυμερούς για μείωση της απώλειας θερμότητας).
• Ασφάλεια: Μη εύφλεκτα υλικά (Class 1 - 16 CFR 1610). Να μην παράγουν χνούδι (Low-linting).
2. Συσκευή Θέρμανσης (Μονάδα):
• Λειτουργία: Παροχή θερμού αέρα με 4 επίπεδα (Περιβάλλοντος, 32°C, 38°C, 43°C).
• Προστασία: Ενσωματωμένο φίλτρο HEPA (0.2-0.3 μm) για την αποτροπή επιμόλυνσης του πεδίου.
• Συναγερμοί: Οπτικοακουστική ένδειξη σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή βλάβης.


Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με  το πάνω μέρος τους με  ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven.
Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.
Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.
Να  παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι  ελεύθερες latex ,υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως  υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).
Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνουδι σύμφωνα με ISO 9073-10.
Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.
Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο .Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC(± 2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). 
Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους  αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας  θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.
Να έχουν βάρος έως 5,3 κιλά, σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, διπλό ηχητικό και οπτικό alarm.Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.
Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.
Πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.
Με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της & non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή 
Η ανακλαστική επιφάνεια να προσφέρει 10 % πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου
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	550
	ΣΕΝΤΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 50Χ100 (+-5%) ΡΟΛΟ

	
· Διαστάσεις
- Πλάτος: 50 cm
- Μήκος: 100 m ανά ρολό
· Υλικό Κατασκευής
- Διπλής στρώσης (2-ply)
- Άνω στρώση: χαρτί υψηλής ποιότητας (100% virgin pulp)
- Κάτω στρώση: πολυαιθυλένιο (PE) για πλήρη αδιαβροχοποίηση
· Ιδιότητες
- Πλήρως αδιάβροχο
- Ανθεκτικό στη σχισιμότητα
- Απαλό και φιλικό προς το δέρμα
- Υποαλλεργικό
· Περφορέ
- Διαχωριστικό (περφορέ) ανά 38 cm περίπου για εύκολο κόψιμο
· Χρήση
- Κατάλληλο για εξεταστικά κρεβάτια, ιατρεία, κλινικές, νοσοκομεία
- Προϊόν μίας χρήσης για μέγιστη υγιεινή
· Συσκευασία
- Ατομικά ή ομαδικά συσκευασμένο, με διασφάλιση της υγιεινής και της ακεραιότητας του προϊόντος
- Προστατευτική συσκευασία PE
· Ποιότητα & Συμμόρφωση
- Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ιατρικών αναλωσίμων
- Χωρίς τοξικές ή επιβλαβείς ουσίες
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	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΚΙΛΑ)

	· Υλικό: Κατασκευασμένος από 100% καθαρό χημικό πολτό κυτταρίνης.

· Υφή & Χρώμα: Λευκός, εξαιρετικά απαλός, δεν ερεθίζει το δέρμα.


· Απορροφητικότητα: Υψηλή ικανότητα απορρόφησης υγρών (υδρόφιλος).

· Μορφή: Διατίθεται σε επίπεδα επάλληλα φύλλα (φυλλωτός), συνήθως διπλωμένα.
Διαστάσεις Φύλλων: Ενδεικτικά 40cm×60cm(ή ανάλογες ανάλογα με τον κατασκευαστή).
· Ποιότητα: Ομοιόμορφη κατασκευή χωρίς τοπικά αραιώματα ή σκισίματα.

· Συσκευασία:
· Ανθεκτική πλαστική σακούλα (συνήθως σε συσκευασίες των 1kg, 5kg κ.λπ.).
· Προστασία από υγρασία και ρύπανση.
· Σε εξωτερικό χάρτινο κιβώτιο για ασφαλή μεταφορά.

· Χρήση: Κατάλληλος για καθαρισμό, φροντίδα ασθενών, επένδυση προστασίας και απορρόφηση. 
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	250
	  ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ)

	Τεχνικές Προδιαγραφές  απλής μάσκας οξυγόνου ενηλίκων μη αποστειρωμένης

· Dehp Free
· Latex Free
· Πλήρως συμβατή με υγραντήρα οξυγόνου για σύνδεση με συμπυκνωτή οξυγόνου ή φιάλη οξυγόνου.
· Να είναι σε ατομική συσκευασία, μη αποστειρωμένη. 
· Να διαθέτει εξωτερικό μεταλλικό επιρρίνειο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο και σύστημα στερέωσης στο κεφάλι.
· Μήκος σωλήνα:  1,5 – 2,20 m με δυνατότητα σύνδεσης και στις δύο άκρες.
· Χρώμα : διάφανο
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	86
	ΤΟΛΥΠΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (ΚΙΛΑ)

	
1. Υλικό Κατασκευής & Ποιότητα 
· Σύνθεση: 100% καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι.
· Επεξεργασία: Λευκασμένο με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2cap H sub 2 cap O sub 2 𝐻2𝑂2). Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χλωριούχα λευκαντικά.
· Χαρακτηριστικά: Μαλακά, εύκαμπτα, χωρίς κυτταρίνη ή προσμίξεις.
· Καθαρότητα: Άοσμα, χωρίς λεκέδες, ξένα σώματα ή κίτρινα στίγματα.
· Απορροφητικότητα: Υψηλή ικανότητα απορρόφησης σάλιου, υγρασίας ή αίματος.
· Χρόνος απορρόφησης: Συνήθως sink time (χρόνος βύθισης) < 10 δευτερόλεπτα. 
2. Διαστάσεις & Μεγέθη 
Τα τολύπια διατίθενται σε κυλινδρική μορφή (Dental Cotton Rolls) με τυποποιημένα μεγέθη: 
· Νο 2 (Κανονικό): Διάμετρος περίπου 1 cm (10mm), Ύψος περίπου 4 cm.
3. Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες 
· Σχήμα: Διατηρούν το κυλινδρικό τους σχήμα κατά τη χρήση, δεν διαλύονται και δεν αφήνουν χνούδι (lint-free).
· Μη αποστειρωμένα (συνήθως): Τα περισσότερα οδοντιατρικά τολύπια είναι μη αποστειρωμένα (non-sterile), αλλά μιας χρήσεως.
· Ακτινοσκιερότητα: Ορισμένοι τύποι μπορεί να διαθέτουν ακτινοσκιερό νήμα για ανίχνευση σε απεικονιστικό έλεγχο. 
4. Συσκευασία & Σήμανση 
· Συσκευασία: Κουτιά των 300gr, 400gr ή 500gr (ανάλογα με τον κατασκευαστή).
· Προστασία: Πλαστικές σακούλες (PE) για προστασία από υγρασία και σκόνη.
· Σήμανση: Πρέπει να φέρουν σήμανση CE, lot number, ημερομηνία λήξης και στοιχεία κατασκευαστή.
· Διάρκεια ζωής: Συνήθως 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής. 
5. Συμμόρφωση με Πρότυπα 
· Συμμορφώνονται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (European Pharmacopoeia Standards).
· Κατηγοριοποιούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα Κλάσης Ι (Class I Medical Device). 
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	ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΕΜ)

	
1. Γενικά Χαρακτηριστικά & Υλικό
· Υλικό Κατασκευής: Υψηλής αντοχής, άκαμπτο, ιατρικού τύπου πλαστικό (συνήθως PVC ή πολυπροπυλένιο).
· Χρήση: Μίας χρήσης (disposable) ή περιορισμένης επαναχρησιμοποίησης (εντός του νοσοκομείου για τον ίδιο ασθενή), μη αποστειρωμένα.
· Σχεδιασμός: Εργονομικός, με άγκιστρα (hooks) για εύκολη και σταθερή τοποθέτηση σε σκελετούς κρεβατιών (στρογγυλούς ή τετράγωνους).
· Χρώμα: Συνήθως λευκό ή μπλε. 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές
· Χωρητικότητα: Σχεδιασμένα να υποστηρίζουν ουροσυλλέκτες όγκου 1.5 έως 2 λίτρων (2000ml).
· Σταθερότητα: Πρέπει να αντέχουν το βάρος του γεμάτου σάκου ούρων (2kg+) χωρίς να λυγίζουν.
· Υποδοχές Σάκου: Διαθέτουν ειδικές υποδοχές/οπές (συνήθως 4, δύο αριστερά-δύο δεξιά) για να εφαρμόζουν σε όλους τους τύπους των ουροσυλλεκτών.
· Διαχείριση Σωλήνα: Ενσωματωμένο κλιπ ή ειδική υποδοχή (hook) στο κέντρο για τη στήριξη του σωλήνα αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται το τσάκισμα (kinking) και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή.
· Ασφάλεια: Λείες επιφάνειες χωρίς αιχμηρές γωνίες για την αποφυγή τραυματισμών και διευκόλυνση του καθαρισμού. 
3. Διαστάσεις & Συσκευασία
· Διαστάσεις: Περίπου 16-18 cm μήκος x 8-10 cm πλάτος (ενδεικτικές).
· Συσκευασία: Διατίθενται συνήθως σε ατομική συσκευασία ή σε κιβώτια/σακούλες των 50-100 τεμαχίων. 
4. Πιστοποιήσεις
· Πρέπει να φέρουν σήμανση CE (Medical Device Directive).
· Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. 
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	5551036
	ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ μ.χ , 25mm AMEDA ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ(ΤΕΜ)

	

Τεχνικές Προδιαγραφές
για σετ άντλησης μητρικού γάλακτος 24 ωρών


· Να είναι κατάλληλο για χρήση με τις ηλεκτρικές νοσοκομειακές συσκευές θηλασμού του Νοσοκομείου σας AMEDA, για τη συγκέντρωση του μητρικού γάλατος. 

· Να είναι συσκευασμένα ανά τεμάχιο, αποστειρωμένα και έτοιμα για χρήση. Να είναι κατασκευασμένα χωρίς την χημική ουσία BPΑ και latex free.

· Να είναι διαθέσιμα με δύο (2) διαφορετικά μεγέθη χοανών 25mm και 29mm για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των νοσηλευόμενων μητέρων. Να έχουν δυνατότητα σύνδεσης και 2ου σετ άντλησης για ταυτόχρονη διπλή άντληση. 

· Το γάλα να συλλέγεται κατευθείαν σε μπουκαλάκια για δυνατότητα αποθήκευσης στην κατάψυξη ή στο ψυγείο. Να υπάρχει δυνατότητα άντλησης και σε σακουλάκι το οποίο να δύναται να προσαρμόζεται στο σετ άντλησης με ειδικό αντάπτορα. 

· Να είναι κατασκευασμένα από διαφανές υλικό για να επιτρέπει στις μητέρες να βλέπουν την ποσότητα του γάλατος που έχει συγκεντρωθεί. 

· Να είναι εύκολα στην χρήση - συναρμολόγησή τους.

· Το σετ να αποτελείται από : 1 σύνδεσμο για το σωλήνα, 1 σωλήνα σιλικόνης, 1 καπάκι σφράγισης, 1 διάφραγμα σιλικόνης, 1 χοάνη 25mm ή 29mm, 1 βαλβίδα σιλικόνης, 1 καπάκι με βιδωτό σπείρωμα, 1 φιάλη 125ml.

· Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348.



	25
	5550859
	ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ μ.χ , MEDELA ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ(ΤΕΜ)

	
Τεχνικές Προδιαγραφές
για σετ άντλησης Θηλάστρου μητρικού γάλακτος
πληρες μιας χρήσεως

Να είναι κατάλληλο για χρήση με τις ηλεκτρικές νοσοκομειακές συσκευές Θηλασμού  του Νοσοκομείου μας SYMHONY του θηλασμού συσκευές νοσοκομειακές συγκέντρωση την για MEDELA, SYMPHONY MEDELA , για την συγκέντρωση μητρικού γάλακτος. 
Να είναι  συσκευασμένα ανά τεμάχιο, αποστειρωμένα και έτοιμα για χρήση . Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο χωρίς την χημική ουσία δισφαινόλη Α (BPA) .
Να είναι αποσπώμενο το  τμήμα της  χοάνης ώστε να έχει την δυνατότητα να δέχεται χοάνες διαφόρων μεγεθών 
Να διαθέτει ενσωματωμένο συνδετικό εξάρτημα (Cup-Φίλτρο) στο σωληνάκι για την απόλυτη ασφάλεια και στεγανότητα χρήσης από την μητέρα (για την  δημιουργία  κενού). 
Να πληρούν όλες τις διεθνείς –προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
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	9054263
	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ OPTIFLOW JUNIOR SMALL ΚΟΚΚΙΝΕΣ(ΤΕΜ)

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)

1. Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από  ειδικό υλικό που απορροφά  την  υγρασία και  ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων

2. Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και  να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά

3. Να διαθέτει αυτοκόλλητα  που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού

4.  Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα
ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου

5. Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

6. Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow  της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel
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	9054264
	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΕΟΓΝΩΝ LARGE(ΤΕΜ)

	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)

7. Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από  ειδικό υλικό που απορροφά  την  υγρασία και  ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων

8. Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και  να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά

9. Να διαθέτει αυτοκόλλητα  που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού

10.  Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα
ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου

11. Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

12. Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow  της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel

	28
	9054322
	ΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ LARGE EASY FLOW NCPAP MEDIN (ΤΕΜ)

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑΣ EASY FLOW STEPHAN
Τα ρινικά prongs (μυτάκια) να είναι από υψηλής ποιότητας, πολύ μαλακό και εύκαμπτο υλικό σιλικόνης για μέγιστη άνεση
 Τα ρινικά prongs (μυτάκια) αποφεύγουν τον ερεθισμό του δέρματος ή των βλεννογόνων μεμβρανών χάρη στην τέλεια προσαρμογή τους με  ανατομική σχεδίαση που δεν στηρίζεται στο διάφραγμα, αποφεύγοντας έτσι τις παραμορφώσεις.
Ίδια χαρακτηριστικά έχει και η ρινική μάσκα του συστήματος easy flow Cpap Stephan.Με τον ειδικό σχεδιασμό, η μάσκα ταιριάζει ιδανικά και δεν δημιουργεί απώλειες στον αερισμό.
Οι ρινικοί καθετήρες και μάσκες να συνδέονται με τους ειδικούς σωλήνες decoupling tubes,applicator και με τα σκουφάκια του συστήματος easy flow Cpap Stephan.
Να προσφέρονται σε μεγέθη xs,s,m,large
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
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	9054343
	ΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ MEDIUM ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEDIN (ΤΕΜ)

	

Οι ρινικές  μάσκες ( prongs ) και (masks) χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νεογνών και πρόωρων βρεφών με την μέθοδο nCPAP. Η χρήση τους  να προβλέπεται σε συνδυασμό με την βαλβίδα ροής συνεχούς πίεσης (nCPAP) Medijet ή Miniflow. Να είναι κατάλληλο για νεογνά από 500 έως 4000 γραμμαρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Να διαθέτουν θηλιές, μέσα από τις οποίες περνάνε τα κορδόνια για να στερεωθούν στο σκουφάκι  της medin(συνοδεύεται από ειδικό πρόσθετο που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία της ειδικής βαλβίδας Medijet)  το οποίο είναι κατάλληλο και χρησιμεύει στη στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow
 Επίσης  να διαθέτουν και από ένα ζεύγος οπών για τη σύνδεση στη Medijet ή Miniflow μέσα στις οποίες εισάγεται ο κεκλιμένος προσαρμογέας της βαλβίδας Medijet ή Miniflow

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : X-small , Small ,Medium, Large
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά.Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  medium
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	9054342
	ΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ SMALL ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEDIN (ΤΕΜ)

	

Οι ρινικές  μάσκες ( prongs ) και (masks) χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νεογνών και πρόωρων βρεφών με την μέθοδο nCPAP. Η χρήση τους  να προβλέπεται σε συνδυασμό με την βαλβίδα ροής συνεχούς πίεσης (nCPAP) Medijet ή Miniflow. Να είναι κατάλληλο για νεογνά από 500 έως 4000 γραμμαρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Να διαθέτουν θηλιές, μέσα από τις οποίες περνάνε τα κορδόνια για να στερεωθούν στο σκουφάκι  της medin(συνοδεύεται από ειδικό πρόσθετο που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία της ειδικής βαλβίδας Medijet)  το οποίο είναι κατάλληλο και χρησιμεύει στη στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow
 Επίσης  να διαθέτουν και από ένα ζεύγος οπών για τη σύνδεση στη Medijet ή Miniflow μέσα στις οποίες εισάγεται ο κεκλιμένος προσαρμογέας της βαλβίδας Medijet ή Miniflow

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : X-small , Small ,Medium, Large
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά.Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  small
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	9054260
	ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ (PRONG) SMALL(ΤΕΜ)

	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (NASAL PRONGS/MASKS/BONNETS) Medin

Οι ρινικοί καθετήρες ( prongs ) και (masks) χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νεογνών και πρόωρων βρεφών με την μέθοδο nCPAP. Η χρήση τους  να προβλέπεται σε συνδυασμό με την βαλβίδα ροής συνεχούς πίεσης (nCPAP) Medijet ή Miniflow. Να είναι κατάλληλο για νεογνά από 500 έως 4000 γραμμαρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Να διαθέτουν θηλιές, μέσα από τις οποίες περνάνε τα κορδόνια για να στερεωθούν στο σκουφάκι  της medin(συνοδεύεται από ειδικό πρόσθετο που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία της ειδικής βαλβίδας Medijet)  το οποίο είναι κατάλληλο και χρησιμεύει στη στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow
 Επίσης  να διαθέτουν και από ένα ζεύγος οπών για τη σύνδεση στη Medijet ή Miniflow μέσα στις οποίες εισάγεται ο κεκλιμένος προσαρμογέας της βαλβίδας Medijet ή Miniflow

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : X-small , Small ,Medium, Large
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά.Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  smaii,medium,large
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
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	9054260
	ΡΙΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ MEDIUM(NASAL PRONG) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MEDIN  (ΤΕΜ)

	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (NASAL PRONGS/MASKS/BONNETS) Medin

Οι ρινικοί καθετήρες ( prongs ) και (masks) χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των νεογνών και πρόωρων βρεφών με την μέθοδο nCPAP. Η χρήση τους  να προβλέπεται σε συνδυασμό με την βαλβίδα ροής συνεχούς πίεσης (nCPAP) Medijet ή Miniflow. Να είναι κατάλληλο για νεογνά από 500 έως 4000 γραμμαρία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Να διαθέτουν θηλιές, μέσα από τις οποίες περνάνε τα κορδόνια για να στερεωθούν στο σκουφάκι  της medin(συνοδεύεται από ειδικό πρόσθετο που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία της ειδικής βαλβίδας Medijet)  το οποίο είναι κατάλληλο και χρησιμεύει στη στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow
 Επίσης  να διαθέτουν και από ένα ζεύγος οπών για τη σύνδεση στη Medijet ή Miniflow μέσα στις οποίες εισάγεται ο κεκλιμένος προσαρμογέας της βαλβίδας Medijet ή Miniflow

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : X-small , Small ,Medium, Large
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  smaii,medium,large
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
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	9054293
	ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ CPAP MEDIN-SMALL (ΚΙΤΡΙΝΟ)(ΤΕΜ)

	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : Small 
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  small
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
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	9054295
	ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ CPAP MEDIN-LARGE (ΜΠΛΕ)(ΤΕΜ)

	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : Large
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  large
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αποστειρωμένη
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	9054294
	ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ CPAP MEDIN-MEDIUM (ΚΟΚΚΙΝΟ)(ΤΕΜ)

	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
·  Το υλικό από το οποίο αποτελούνται  να είναι 100 % σιλικόνη
·  Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού
· Να διατίθεται μετροταινία χάρη στη οποία να  πραγματοποιείται η σωστή επιλογή μεγέθους ρινικού καθετήρα προσδίδοντας επιπλέον ασφάλεια και  να αποφεύγεται έτσι ο τραυματισμός της μύτης του νεογνού.
·  Απόσταση εξωτερικών τοιχωμάτων - 3 mm
· Μεγέθη : MEDIUM
· Τα σκουφάκια  να είναι από υλικό κατάλληλο για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά. Να συνοδεύονται από ειδικό πρόσθετο  από σπογγώδες υλικό που επιτρέπει να ρυθμίζουμε την γωνία  κλίσης της ειδικής βαλβίδας Medijet και να είναι κατάλληλο για  την στερέωση της βαλβίδας Medijet ή Miniflow.Να διατίθεται σε μεγέθη  medium
 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως
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	9054253
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ LARGE(ΤΕΜ)

	
ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ
 Στερεωτικό αυτοκόλλητο ομφαλικών καθετήρων σε μορφή γέφυρας κατάλληλο για χρήση σε νεογνά. Να είναι φιλικό προς το δέρμα με υδροκολλοειδή βάση. Να έχει ασφαλή πτερύγια τοποθέτησης σχεδιασμένα για να ανακουφίζουν από την πίεση των καθετήρων, να αποτρέπουν την απομάκρυνσή τους και να ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα. Να είναι διαφανές ώστε να έχει πλήρη ορατότητα. Να μπορεί να συγκρατεί έως δύο καθετήρες. Να είναι latex-free, DEHP-free, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. μέγεθος: large, βάρος περίπου 1200~2200γρ
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	9054252
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΕΟΓΝΩΝ SMALL(ΤΕΜ)

	
ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΟΜΦΑΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ
 Στερεωτικό αυτοκόλλητο ομφαλικών καθετήρων σε μορφή γέφυρας κατάλληλο για χρήση σε νεογνά. Να είναι φιλικό προς το δέρμα με υδροκολλοειδή βάση. Να έχει ασφαλή πτερύγια τοποθέτησης σχεδιασμένα για να ανακουφίζουν από την πίεση των καθετήρων, να αποτρέπουν την απομάκρυνσή τους και να ανοιγοκλείνουν επανειλημμένα. Να είναι διαφανές ώστε να έχει πλήρη ορατότητα. Να μπορεί να συγκρατεί έως δύο καθετήρες. Να είναι latex-free, DEHP-free, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. μέγεθος: micro, βάρος περίπου 800γρ ή λιγότερο μέγεθος: small, βάρος περίπου 800~1200γρ 
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	9054892
	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ(ΤΕΜ)

	
1. Υλικό Κατασκευής και Ποιότητα
· Υλικό: Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας (memory foam) ή/και βιοσυμβατό Gel (Amorphous Polyurethane Gel) για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.
· Αντι-decubitus (Anti-decubitus): Σχεδιασμός που ελαχιστοποιεί τις πιέσεις στα σημεία στήριξης, προλαμβάνοντας κατακλίσεις σε πολύωρες επεμβάσεις.
· Κάλυμμα: Αδιάβροχο, αντιστατικό, μη τοξικό, λατέξ-free (latex-free) και ανθεκτικό στα απολυμαντικά μέσα.
· Αντιμικροβιακά/Υγιεινή: Το κάλυμμα πρέπει να είναι αντιμικροβιακό, να μην απορροφά υγρά και να καθαρίζεται εύκολα (σφραγισμένες ραφές για αποφυγή μόλυνσης του αφρού).
· Ακτινοδιαπερατότητα: Υλικό απόλυτα ακτινοδιαπερατό (radiolucent), ώστε να μην εμποδίζει τη χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-arm). 
2. Σχεδιασμός και Λειτουργικότητα
· Τμηματοποίηση: Συνήθως αποτελούνται από πολλαπλά τμήματα (τουλάχιστον 4-6) για την υποστήριξη όλων των κινήσεων της τράπεζας (κεφαλή, πλάτη, λεκάνη, πόδια).
· Πάχος: Συνήθως 5cm έως 10cm, ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης και τη χρήση (π.χ. 7.5cm με 2.5cm memory foam topper).
· Στήριξη: Ύπαρξη πλευρικών μπαρών για τη στήριξη εξαρτημάτων και έτοιμες θέσεις για οπή (perineal cut-out) σε ουρολογικές/γυναικολογικές επεμβάσεις.
· Σταθερότητα: Σύστημα ασφαλούς πρόσδεσης στην τράπεζα (π.χ. Velcro ή ιμάντες) για να μην γλιστρά ο ασθενής σε κλίση Trendelenburg. 
3. Αντοχή και Παχύσαρκοι Ασθενείς (Bariatric)
· Αντοχή βάρους: Το υπόστρωμα πρέπει να αντέχει μεγάλο βάρος, με προδιαγραφές τουλάχιστον για 250kg.
· Διατήρηση Σχήματος: Υψηλή ανθεκτικότητα στη συμπίεση (dimensionally stable), ώστε να μην "κάθεται" μετά από εντατική χρήση. 

4. Πιστοποιήσεις και Συμμόρφωση
· Συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CE Mark).
· Βιοσυμβατότητα (ISO 10993) για την αποφυγή δερματικών αντιδράσεων.
5. Αναλώσιμα Υποστρώματα (Μιας Χρήσης)
Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται αναλώσιμα καλύμματα:
· Υλικό: Τριών στρωμάτων με απορροφητική επιφάνεια.
· Τεχνολογία: SAP (Super Absorbent Polymers) για μετατροπή των υγρών σε τζελ, διατηρώντας στεγνό τον ασθενή. 


	39
	9054234
	ΣΕΝΤΟΝΙ  ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ Μ.Χ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤ. 210Χ80 ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ (ΤΕΜ)

	
1. Υλικό Κατασκευής 
· Σύνθεση: Συνδυασμός κυτταρίνης (tissue/viscose) και πολυαιθυλενίου (PE) ή Non-woven (μη υφασμένο) πολυπροπυλενίου (PP) με πολυαιθυλένιο.

· Δομή: Τουλάχιστον δύο ή τριών στρωμάτων.
· Άνω στρώμα (επαφή με ασθενή): Υδρόφιλη κυτταρίνη υψηλής απορροφητικότητας (για υγρά, αίμα, αμνιακό υγρό).
· Κάτω στρώμα (προς το χειρουργικό τραπέζι): Αδιαπέραστο φιλμ πολυαιθυλενίου (PE) για 100% αδιαβροχοποίηση και προστασία από τη μετανάστευση μικροβίων.
· Ιδιότητες: Μαλακό, ανθεκτικό στην έλξη (δεν σκίζεται εύκολα), χαμηλής παραγωγής χνουδιού (low-linting). 
2. Σχεδιασμός & Διαστάσεις 
· Διαστάσεις: Συνήθως μεγάλο μέγεθος, ενδεικτικά  200×300 cm200 cross 300 cm
, 150×240 cm150 cross 240 cm ή ειδικό σχήμα για καισαρική.
· Θυρίδα: Με κεντρική οπή (fenestrated) ή χωρίς (plain).
· Περιοχή Θυρίδας (αν υπάρχει): Διαθέτει αυτοκόλλητο (incise film) περιμετρικά της οπής για ασφαλή στερέωση στο δέρμα της ασθενούς.
· Σάκος Συλλογής Υγρών: Ενσωματωμένος, μεγάλης χωρητικότητας, με ενισχυμένο χείλος (malleable bars) για αποτελεσματική διαχείριση υγρών.
· Χρώμα: Μπλε ή πράσινο (uniform blue/green), ματ, για αποφυγή αντανακλάσεων του φωτός του χειρουργείου. 
3. Αποστείρωση & Συσκευασία 
· Κατάσταση: Στείρο (Sterile).
· Μέθοδος Αποστείρωσης: Αιθυλενοξείδιο (EO) ή ακτινοβολία (Irradiation).
· Συσκευασία: Ατομική, peel-pack, διπλή συσκευασία (double packaging) για διασφάλιση της στειρότητας.
· Επισήμανση: Αναγραφή LOT, ημερομηνίας λήξης, CE mark. 
4. Πρότυπα & Πιστοποιήσεις 
· Πρότυπο EN 13795-1: Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χειρουργικά πεδία (High Performance).
· Latex-free: Κατασκευασμένο από υλικά χωρίς λατέξ για αποφυγή αλλεργιών. 
5. Ειδικά Χαρακτηριστικά για Καισαρική 
· Skin-to-Skin: Ορισμένα σεντόνια διαθέτουν αναισθησιολογικό πάνελ με διαφανή θυρίδα που ανοίγει, επιτρέποντας την επαφή δέρμα με δέρμα μεταξύ μητέρας και νεογνού, διατηρώντας το στείρο πεδίο.
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	621
	ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ (ΤΕΜ)

	
1. Μηχανισμός Αυτόματου Ανοίγματος (Quick Release)
· Λειτουργία: Να διαθέτουν μηχανισμό κλιπ που επιτρέπει το άνοιγμα της ζώνης με το ένα χέρι (one-hand operation).
· Ασφάλεια: Το άνοιγμα να γίνεται αυτόματα και άμεσα με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να τραβάει ή να τσιμπάει το δέρμα του ασθενούς.
· Ασφάλιση: Ο μηχανισμός πρέπει να κουμπώνει σταθερά, εξασφαλίζοντας ότι η ζώνη δεν θα ανοίξει απρόοπτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
2. Υλικά και Κατασκευή
· Ιμάντας: Κατασκευασμένος από ανθεκτικό, υποαλλεργικό υλικό, όπως ελαστικό νάιλον ή πολυεστέρα (χωρίς latex).
· Κλιπ (Κούμπωμα): Ανθεκτικό πλαστικό ή μεταλλικό υλικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για συχνή χρήση.
· Πλενόμενο: Ο ιμάντας να είναι πλενόμενος και να μπορεί να απολυμανθεί, ενώ ο μηχανισμός κλιπ να είναι ανθεκτικός στα απολυμαντικά. 

3. Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά
· Μήκος: Συνήθως περίπου 40-50 cm, ώστε να εφαρμόζει σε όλο το εύρος των βραχιόνων (παιδιατρικοί/ενήλικες).
· Πλάτος: Επαρκές πλάτος (περίπου 2,5 - 3 cm) για την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης και την αποφυγή τραυματισμού.
· Ελαστικότητα: Να διαθέτει ελαστικότητα που επιτρέπει τη σωστή συμπίεση των φλεβών. 
4. Χρήση και Ασφάλεια
· Χρώμα: Διαθέσιμες σε διάφορα χρώματα για κατηγοριοποίηση (π.χ. μπλε, κόκκινο).
· Συμβατότητα: Κατάλληλες για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές και μικροβιολογικά εργαστήρια.
· Σήμανση: Να φέρουν σήμανση CE (Medical Device Class I)
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	5550905
	ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 60ΜΜ (ΤΕΜ)

	
Σετ κυκλώματος αερισμού των νεογέννητων με οξυγόνο με μάσκα, μέσω της συσκευής ανάνηψης NEOPUFF, η οποία για να λειτουργήσει χρειάζεται απαραιτήτως αναλώσιμα υλικά μιας χρήσης όπως: 
· Εύκαμπτο σωλήνα μιας χρήσης σπιράλ μη αποστειρωμένο συμβατό με το κύκλωμα  της   Fisher& PayΚel.
· Μάσκες μιας χρήσης  μη αποστειρωμένες, ειδικής διαμέτρου 60mm που εφαρμόζουν στα νεογνά για τον επαρκή αερισμό τους και παρέχουν οξυγόνο στα νεογνά και πρόωρα νεογνά μόλις γεννιούνται στην αίθουσα Τοκετών καθώς και κατά την νοσηλεία τους στο Νεογνολογικό τμήμα 12ο-13ο-14ο.
Πρέπει να   είναι συμβατές με την συσκευή ανάνηψης NEOPUFF της   Fisher& PayΚel  και να συνδέονται με τον ειδικό σπιράλ σωλήνα.
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	9054230
	ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 42ΜΜ (ΤΕΜ)

	
Σετ κυκλώματος αερισμού των νεογέννητων με οξυγόνο με μάσκα, μέσω της συσκευής ανάνηψης NEOPUFF, η οποία για να λειτουργήσει χρειάζεται απαραιτήτως αναλώσιμα υλικά μιας χρήσης όπως: 
· Εύκαμπτο σωλήνα μιας χρήσης σπιράλ μη αποστειρωμένο συμβατό με το κύκλωμα  της   Fisher& PayΚel.
· Μάσκες μιας χρήσης  μη αποστειρωμένες, ειδικής διαμέτρου 42mm που εφαρμόζουν στα νεογνά για τον επαρκή αερισμό τους και παρέχουν οξυγόνο στα νεογνά και πρόωρα νεογνά μόλις γεννιούνται στην αίθουσα Τοκετών καθώς και κατά την νοσηλεία τους στο Νεογνολογικό τμήμα 12ο-13ο-14ο.
Πρέπει να   είναι συμβατές με την συσκευή ανάνηψης NEOPUFF της   Fisher& PayΚel  και να συνδέονται με τον ειδικό σπιράλ σωλήνα.
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	5550905
	ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 50ΜΜ (ΤΕΜ)

	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ
ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ (ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ)
Σετ κυκλώματος αερισμού των νεογέννητων με οξυγόνο με μάσκα, μέσω της συσκευής ανάνηψης NEOPUFF, η οποία για να λειτουργήσει χρειάζεται απαραιτήτως αναλώσιμα υλικά μιας χρήσης όπως: 
· Εύκαμπτο σωλήνα μιας χρήσης σπιράλ μη αποστειρωμένο συμβατό με το κύκλωμα  της   Fisher& PayΚel.
· Μάσκες μιας χρήσης  μη αποστειρωμένες, ειδικής διαμέτρου 50mm που εφαρμόζουν στα νεογνά για τον επαρκή αερισμό τους και παρέχουν οξυγόνο στα νεογνά και πρόωρα νεογνά μόλις γεννιούνται στην αίθουσα Τοκετών καθώς και κατά την νοσηλεία τους στο Νεογνολογικό τμήμα 12ο-13ο-14ο.
Πρέπει να   είναι συμβατές με την συσκευή ανάνηψης NEOPUFF της   Fisher& PayΚel  και να συνδέονται με τον ειδικό σπιράλ σωλήνα.
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	9054498
	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ OPTIFLOW JUNIOR EXTRA SMALL(ΤΕΜ)

	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)

· Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από  ειδικό υλικό που απορροφά  την  υγρασία και  ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων

· Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και  να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά

· Να διαθέτει αυτοκόλλητα  που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού

·  Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα
· ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου

· Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

· Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow  της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel
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	9054264
	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ OPTIFLOW JUNIOR MEDIUM ΚΙΤΡΙΝΕΣ(ΤΕΜ)


	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)

· Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από  ειδικό υλικό που απορροφά  την  υγρασία και  ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων

· Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και  να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά

· Να διαθέτει αυτοκόλλητα  που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού

·  Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα
· ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου

· Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

· Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow  της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel
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	9054981
	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ (ΚΙΤΡΙΝΗ-ΜΩΒ-ΚΟΚΚΙΝΗ)(ΤΕΜ)

	ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW) ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ventilator transition kit) 
1. Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από ειδικό υλικό που απορροφά την υγρασία και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων 
2. Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά 
3. Να διαθέτει αυτοκόλλητα που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού
 4. Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου 
5. Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά 6. Να είναι συμβατό με τα κυκλώματα Optiflow, RT 265,950Ν81 της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό око Fisher and Paykel 
7. Να διαθέτει το ειδικό εξάρτημα για να προσαρμόζεται στο εισπνευστικό σκέλος του κυκλώματος του αναπνευστήρα (ventilatortransition kit),έτσι ώστε να μπορεί με το ίδιο αναπνευστικό κύκλωμα (πλήρως θερμαινόμενο) να πραγματοποιηθεί οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής (high flow)
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	9054971
	ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HEMO ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ(ΤΕΜ)

	

Ταινίες / υαλίδια μέτρησης αιμοσφαιρίνης συμβατές με συσκευή HemoCue HB301.

ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

4 κουτιά των 50 τεμαχίων
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	652
	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ή ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΤΕΜ)

	
ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ

1. Υλικό Κατασκευής
- Κατασκευασμένα από χαρτοπολτό (pulp) υψηλής ποιότητας
- 100% ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα
- Χωρίς πλαστικά ή μεταλλικά στοιχεία
- Μη τοξικά, ασφαλή για ιατρική χρήση
2. Κατασκευή – Αντοχή
- Ανθεκτική κατασκευή με ενισχυμένα τοιχώματα
- Κατάλληλα για συγκράτηση υγρών χωρίς παραμόρφωση
- Αντοχή στην υγρασία για τον απαιτούμενο χρόνο χρήσης
3. Σχήμα – Σχεδίαση
- Νεφροειδές σχήμα, εργονομικά σχεδιασμένο
- Λείες ακμές για αποφυγή τραυματισμών
- Εύχρηστα από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
4. Διαστάσεις – Χωρητικότητα
- Μήκος περίπου 25–26 cm
- Χωρητικότητα περίπου 600–700 ml
- Αποδεκτές και ισοδύναμες διαστάσεις
5. Χρήση
- Κατάλληλα για νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και μονάδες φροντίδας
- Προϊόν μίας χρήσης για αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης
6. Συσκευασία
- Συσκευασία σε πακέτα ή στοίβες
- Υγιεινή και ασφαλής συσκευασία μεταφοράς
- Αναγραφή στοιχείων προϊόντος και ποσότητας
7. Ποιότητα – Συμμόρφωση
- Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ιατρικών αναλωσίμων
- Κατάλληλα για επαφή με το ανθρώπινο σώμα
- Συμμόρφωση με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας



ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 
Πολυπροπυλένιο ανθεκτικό στα χημικά απολυμαντικά. Λείες επιφάνειες χωρίς αιχμηρές ακμές. Δυνατότητα αποστείρωσης σε αυτόκαυστο (εφόσον είναι πολλαπλών χρήσεων).

1. Υλικό Κατασκευής & Ιδιότητες
· Υλικό: Ιατρικού τύπου σιλικόνη, θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE) ή πολυπροπυλένιο (PP) υψηλής ποιότητας.
· Αποστείρωση/Απολύμανση: Πρέπει να είναι autoclavable (κλιβανιζόμενο), ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 121°C - 134°C (για 3-15 λεπτά).
· Ανθεκτικότητα: Ανθεκτικό στα περισσότερα χημικά απολυμαντικά νοσοκομειακής χρήσης.
· Χαρακτηριστικά: Μη τοξικό, απαλλαγμένο από Latex (Latex-free), συνήθως ελαφρύτερο από τα ανοξείδωτα (Inox).
· Ασφάλεια: Σχεδιασμένο με λείες, στρογγυλεμένες άκρες για την αποφυγή τραυματισμών και την εύκολη απολύμανση. 
2. Σχήμα & Διαστάσεις
· Σχήμα: Κλασικό νεφροειδές (kidney shape) για προσαρμογή στο σώμα του ασθενούς.
· Μέγεθος: Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, με τα πιο κοινά να είναι:
· Μικρό: ~15-16 cm (150mm - 200ml).
· Μεσαίο: ~20-25 cm (500ml - 700ml).
· Μεγάλο: ~30 cm (1000ml).
· Βάθος: 4-6 cm, με κεκλιμένα τοιχώματα για εύκολη συλλογή υγρών. 
3. Λειτουργικές Προδιαγραφές
· Χρήση: Συλλογή υγρών (εμέτου), απορριμμάτων, χρησιμοποιημένων επιδέσμων, ή μεταφορά/αποστείρωση ιατρικών εργαλείων.
· Χρώμα: Συνήθως μπλε, πράσινο ή λευκό (ιατρικός τύπος). 
4. Πιστοποιήσεις
· Συμμόρφωση με την Οδηγία 93/42/EEC για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Class I).
· Πιστοποίηση ISO 13485 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα)
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ APPLICATOR EASY FLOW STEPHAN
Ειδικό εξάρτημα , αναπόσπαστο μέρος του συστήματος αναπνευστικής υποστήριξης easyflow  cpap της εταιρείας STEPHAN, με μαγνήτη και θύρα μέτρησης πίεσης,  για σύνδεση με τα ειδικά σκουφάκια με μαγνητικό σύστημα, καθώς με τον  ειδικό διπλό σωλήνα (decoupling tubes 12 mm περιφέρεια)  και τους ειδικούς ρινικούς  καθετήρες και μάσκες easyflow  cpap της εταιρείας STEPHAN.


	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

	1. Πιστοποίηση: Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE και να συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity).
2. Συσκευασία: Κάθε συσκευασία πρέπει να αναγράφει τον κωδικό παρτίδας (LOT), την ημερομηνία λήξης και τον οίκο κατασκευής.
3. Δείγματα: Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγματα για τεχνική αξιολόγηση και έλεγχο συμβατότητας με τον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
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