Ρύγχος περιεκτών τύπου spike ασφαλείας 

• Να φέρει διατρητικό ρύγχος τύπου spike κατάλληλο για εύκαμπτους και ημιάκαμπτους περιέκτες. 
• Να διαθέτει ενσωματωμένο εξάρτημα προσαρμογής και διέλευσης τύπου luer-lock για την ασφαλή κλειστού συστήματος σύνδεση με τον σύνδεσμο ασφαλούς χορήγησης και με δυνατότητα έως και δέκα (10) χρήσεων. 
• Να παρουσιάζει ηχητική ασφαλή επιβεβαίωση σύνδεσης. 
• Το διατρητικό ρύγχος να είναι μιας κατεύθυνσης μη αεριζόμενο 
• Να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα ρύγχους
• Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE MARK. 
• Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων.

Σύνδεσμος αναρρόφησης σύριγγας ασφαλούς κοχλίωσης

• Να ταιριάζει με όλες τις Luer-Lock σύριγγες ασφαλούς κοχλίωσης. 
•  Να συνδέεται με τον προσαρμογέα φιαλιδίων για την ασφαλή ανασύσταση ή και μεταφορά του φαρμάκου από το φιαλίδιο σε άλλον περιέκτη ενδοφλέβιας χορήγησης ή και απευθείας στον ασθενή. 
• Να διαθέτει εσωτερική βελόνα διαμέτρου 16 G από ανοξείδωτο ατσάλι για την αναρρόφηση των φαρμάκων με κολλώδη υφή. 
• Να φέρει διάφραγμα διάτρησης κλειστού συστήματος ασφαλείας με επιστημονικά τεκμηριωμένη χρήση δυνατότητας έως και δέκα (10) χρήσεων χωρίς την δυνατότητα μικροβιακής ανάπτυξης. 
• Να διαθέτει αυτό-ανασυρόμενο μηχανισμό ασφαλείας προστασίας του χρήστη από τραυματισμό βελόνης. 
• Να διαθέτει ηχητική επιβεβαίωση ασφαλούς σύνδεσης. 
• Να μην δύναται να αποσυνδεθεί μετά την σύνδεση. 
• Να περιέχει στην ατομική συσκευασία προστατευτικό κάλυμμα φύλαξης και ασφαλούς μεταφοράς της σύριγγας που περιέχει το φάρμακο για χορήγηση στο τμήμα νοσηλείας. 
• Να συνδέεται με όλες τις οδούς παρεντερικής χορήγησης (IV, S.C, IM). 
• Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία και να φέρει CE MARK. 
• Τα υλικά κατασκευής να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (ελεύθερα από PVC, DHEP, Latex, μόλυβδο, κάδμιο, αρσενικό και χρώμιο) και ελεύθερα πυρετογόνων.

