ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

- Ο έλεγχος θα γίνεται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Να διαθέτει απαραίτητα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με σαφή αναφορά του πεδίου δραστηριότητας στην τεχνική υποστήριξη Απινιδωτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Να κατατεθούν).

Πιστοποίηση ISO 9001:2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποίηση ISO 13485:2016 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας - Προϊόντα για ιατρική χρήση Πιστοποίηση ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης Στα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά του πεδίου δραστηριότητας στην τεχνική υποστήριξη Απινιδωτών

Πτυχία μηχανικών Βιοϊατρικής τεχνολογίας / τεχνικών ιατρικών οργάνων ή (σε περίπτωση άλλης ειδικότητας) εκπαιδεύσεις από τον / τους κατασκευαστικούς οίκους του προς υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Να κατατεθεί κατάλογος με τα διακριβωμένα όργανα και τα σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης τους σε ισχύ, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για έλεγχο και πιστοποίηση του εξοπλισμού που αναλαμβάνει.

- Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους παρακάτω ελέγχους:

- Επισκευή Upper Case και Lower Case (σπάσιμο μετά από πτώση)

- Power up, self-test, software

- Λειτουργίας των πλήκτρων & οθόνης

- Λειτουργίας και καθαρισμός του ενσωματωμένου εκτυπωτή

- Εσωτερικής θερμοκρασίας & συστήματος απαγωγής θερμότητας

- Setup - ρυθμίσεων του μηχανήματος

- Καλωδίων καρδιογραφήματος  & Paddles

- Μετρήσεις αποδιδόμενης ενέργειας

- Μέτρηση συγχρονισμένης απινίδωσης

- Μέτρηση χρόνου φόρτισης στη μέγιστη ενέργεια

- Μετρήσεις ρεύματος και παλμών ανά λεπτό στη βηματοδότηση

- Ηλεκτροκαρδιογραφήματος

- Τροφοδοσίας ρεύματος

- Ηλεκτρικός έλεγχος ασφαλείας μηχανήματος

- Διαρροές: προς σασί, γείωση, ασθενή.

- Οποιοσδήποτε άλλος έλεγχος προβλέπεται από τον κατασκευαστή

- Ο ανάδοχος θα παραδώσει στο τμήμα ΒΙΤ:

    - Maintenance Check Sheet από το Service Manual του απινιδωτή

Μετά το πέρας της επισκευής και του ελέγχου καλής λειτουργίας, Ο ανάδοχος θα παραδώσει στο τμήμα ΒΙΤ:

    - Δελτίο Πιστοποίησης καλής λειτουργίας

    - Δελτίο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας και μετρήσεις (βάσει των οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου), με αναφορά όλων των εργασιών και ελέγχων που διενήργησε.

| Α/Α | Μοντέλο | S/N | Τμήμα |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NIHON KOHDEN TEC 5531K | 80195 | Καρδιολογικό |

Πιθανό κόστος =1.500,00 πλέον ΦΠΑ

Τμήμα Βιοϊατρικής

Αβράμης Πέτρος

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

micropromithies@hospital-elena.gr