ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών με φίλτρο, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

· [bookmark: _Hlk192011223]Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα  
· Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο υγρού 15 µ. 
· Με αντιβακτηριδιακό φίλτρο 0.2 μm, για κατακράτηση αέρα και φυσαλίδων
· Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής 
· Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή 
· Αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις
· Συνολικό μήκος συσκευής: 265 cm και όγκος πλήρωσης: 25 ml
· Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free,
 LATEX-free, PVC-free
· Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.
· [bookmark: _Hlk192011283]Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.
· Να είναι συμβατή με τις αντλίες που χρησιμοποιούνται ήδη στην Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας Γυναικολογικού Καρκίνου

[bookmark: %2525_1_Αντίγραφο_1][bookmark: %2525_1_Αντίγραφο_1]
Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· Να έχει Ελληνικό μενού 
· να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία, 
· να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP32 για ολόκληρο το μηχάνημα, 
· να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h. 
· Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας. Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησής του KVO. 
· Το βάρος της να είναι έως 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία. 
· Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50mm Hg στο εύρος από 50-750 mmHg.
· Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ασθενοφόρο.



