ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
· Η συσκευή έχγυσης να διαθέτει ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο κλιπ προστασίας από την ελεύθερη ροή και να είναι ακτινοσκιερή καθ’ όλο το μήκος της, συμπεριλαμβανομένου του αεροθαλάμου
· Να φέρει διατρητικό ρύγχος με αεραγωγό και φίλτρο 15mm στο σταγονοθάλαμο
· Να διαθέτει ολισθαίνων ρυθμιστή ροής για την διακοπή της χορήγησης
· Να διαθέτει μια πλάγια διακλάδωση τύπου «Υ» για χρήση χωρίς βελόνα κοντά στη φλέβα των ασθενών
· Να έχει συνολικό μήκος συσκευής τουλάχιστον 250cm και όγκο πλήρωσης 24ml
· Να είναι κατάλληλο για χρήση έως 96 ωρών
· Να είναι DEHP-free, Latex-free σε αποστειρωμένη συσκευασία
· Να είναι συμβατή με τις αντλίες που χρησιμοποιούνται ήδη στην Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας Γυναικολογικού Καρκίνου.
Η ηλεκτρονική αντλία πρέπει να έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
· Να έχουν ελληνικό μενού 
· Να είναι ηλεκτρικής ασφάλειας Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία
· Να διαθέτει πιστοποίηση τουλάχιστον ΙΡ22 για ολόκληρο το μηχάνημα
· Να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή
· Να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h
· Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει την λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτων ροής λειτουργίας
· Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στην γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησής του KVO
· Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50mmHg στο εύρος από 50-750mmHg. Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν
· Να διαθέτει αυτόνομο πρόγραμμα δευτερεύουσας χορήγησης και να μπορεί να πραγματοποιηθεί με τουλάχιστον δύο τρόπους
· Να έχει βάρος κάτω των 2kg, με φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.
