ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ  TIΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ       S - 35  Ή Α-35 ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Σχετικά με τις λεπίδες S-35 ή Α-35 τομών παραφίνης που χρησιμοποιεί το Παθολογοανατομικό εργαστήριο  oι τεχνικές προδιαγραφές είναι:

1.Να διαθέτουν επικάλυψη από το ειδικό κράμα λευκόχρυσου και επικάλυψη rεsin.
2.Να έχουν μήκος τουλάχιστον 80mm και πλάτος 8mm
3.Να διαθέτουν γωνία κοπής 35 μοιρών.

4.Να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι.

5.Να διατίθεται μεγάλο εύρος επιλογής λεπίδων ανάλογα με την ποιότητα του υλικού που κόβεται.

6.Να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι ώστε το κόστος για την κοπή των δειγμάτων να μειώνεται.

7.Να φέρουν στρογγυλοποιημένες άκρες στην πλευρά κοπής. 

8.Να φέρουν κατάλληλη εγκοπή στην πίσω πλευρά της λεπίδας για την εύκολη αναγνώρισή της.
9.Να φέρουν CE MARK για IVDD.

