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Τεχνικές Προδιαγραφές
Πλάκα γείωσης διαθερμίας Excell 400  μιας χρήσης χωρίς καλώδιο 

· Πλάκα γείωσης διαθερμίας (ουδέτερο ηλεκτρόδιο), η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή με χαμηλή αύξηση θερμοκρασίας κατά την ενεργοποίηση.
· Να είναι μιας χρήσεως κατάλληλη για όλες τις επεμβάσεις.
· Να είναι διπλής αγώγιμης επιφάνειας περίπου 110cm2 και συνολικής επιφάνειας 175 cm2 και να μην φέρει ενσωματωμένο καλώδιο.
· Κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 5 κιλών 
· Να είναι κατασκευασμένη από αφρό PE, ακρυλική κόλα P918, σύνθετο φιλμ αλουμινίου με υδρογέλη P828 και να μην περιέχει ουσίες που αναφέρονται στο SVHC του ECHA, φθαλικές ενώσεις και λάτεξ
· Να έχει ανατομικό σχήμα με αφρώδες ελαστικό στο πίσω μέρος για ιδανική εφαρμογή στο σώμα. 
· Να διαθέτει αυτοκόλλητο πλαίσιο ασφαλείας για βέλτιστη εφαρμογή και μόνωση. 
· Να διαθέτει σύστημα εφαρμογής μέσω αυτοκόλλητης ταινίας σε όλη την αγώγιμη επιφάνεια για την ανακούφιση των τάσεων. 
· Να φέρει σύστημα απώθησης υγρών για επιπλέον προστασία.
· Να διαθέτει έξτρα λεπτό στρώμα υδρογέλης για βέλτιστη επαφή δέρματος και απορρόφηση της υγρασίας για την ταχύτερη διαφυγή θερμότητας και πολύ χαμηλότερη αύξηση της θερμοκρασίας, προσφέροντας τη μέγιστη ασφάλεια στον ασθενή.
· Να φέρει δακτύλιο ασφαλείας, με περιφερειακή διαίρεση, που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια της πλάκας και που υποστηρίζει τα σύγχρονα συστήματα απεικόνισης της επαφής (πλάκας  - ασθενούς). 
· Να διαθέτει προεξοχές συγκράτησης στην πλευρά σύνδεσης με το καλώδιο.
· Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου των πέντε τεμαχίων, στην οποία να αναγράφονται  κωδικός είδους, αριθμός παρτίδας, ημερομηνία λήξης και οδηγίες χρήσης 
· Να πληροί όλα τα διεθνή standard ασφαλείας CE και να είναι κλάση ΙΙb
· Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και Υπ. Αποφ. ΔΥ8Δ/1348
