ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

Προδιαγραφές σετ χορήγησης φαρμάκων και υγρών με φίλτρο, μέσω ηλεκτρονικής αντλίας που να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα

- Διαφανής εύκαμπτος σταγονοθάλαμος με φίλτρο υγρού 15 µ.

- Με αντιβακτηριδιακό φίλτρο 0.2 μm, για κατακράτηση αέρα και φυσαλίδων

- Ολισθαίνον κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής

- Ενσωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή

- Αρσενική σύνδεση Luer Lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις

- Συνολικό μήκος συσκευής: 265 cm και όγκος πλήρωσης: 25 ml

- Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξείδιο, DEHP-free,

LATEX-free, PVC-free

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντλία για 96 ώρες.

- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στείρο πεδίο.

- Να είναι συμβατή με τις αντλίες που χρησιμοποιούνται ήδη στην Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας και Χημειοθεραπείας Γυναικολογικού Καρκίνου

Η ηλεκτρονική αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να έχει Ελληνικό μενού

- να είναι Class II για προστασία από ηλεκτροπληξία,

- να έχει πιστοποίηση τουλάχιστον IP32 για ολόκληρο το μηχάνημα,

- να λειτουργεί χωρίς τη χρήση εξωτερικού μετασχηματιστή και να έχει δυνατότητα ροής έως 1500ml/h.

- Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία που να εξασφαλίζει λειτουργία της αντλίας για τουλάχιστον 8 ώρες σε ροή 25ml/h και να φορτίζει ανεξαρτήτως ροής λειτουργίας. Να διαθέτει ειδοποίηση για πτώση πίεσης στη γραμμή έγχυσης (αποσύνδεση ασθενή) και δυνατότητα απενεργοποίησής του KVO.

- Το βάρος της να είναι έως 2kg και να διαθέτει φυσικά πλήκτρα ρύθμισης ροής για ευχρηστία.

- Να διαθέτει ρύθμιση του ορίου συναγερμού φραγής σε βήματα των 50mm Hg στο εύρος από 50-750 mmHg.

- Να είναι κατάλληλη για χρήση σε ασθενοφόρο.