ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ 0-1000mbar

1. Να είναι κατάλληλη για τη ρύθμιση της στάθμης κενού για ενδοκοιλιακή αναρρόφηση
2. Να διατίθεται σε διάφορα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.
3. Να προστατεύεται από συμπαγές περίβλημα.
4. Να διαθέτει μανόμετρο κενού 0 έως -1.000mbar με περιστροφικό ρυθμιστή της έντασης κενού από 0 έως -1.000mbar. 
5. Το μανόμετρο κενού να είναι κατηγορίας ακρίβειας Class:1.6
6. Η αναρροφητική ικανότητα στο μέγιστο κενό να είναι τουλάχιστον 98 lt/min.
7. Να Διαθέτει πλευρικό μοχλό για την επιλογή ενός εκ των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας:
a) ON - Πλήρως ανοιχτό (μέγιστη αναρρόφηση)
b) OFF - Κλειστό (χωρίς αναρρόφηση)
c) REG - Ρύθμιση αναρρόφησης μέσω του περιστροφικού ρυθμιστή έντασης κενού 
8. Να συνδέεται απευθείας στην κεντρική λήψη κενού AFNORτου νοσοκομείου μέσω κατάλληλου συνδέσμου.
9. Να διαθέτει σήμανση χαραγμένη με λέιζερ του κωδικού προϊόντος, της παρτίδας παραγωγής, και της ημερομηνίας παραγωγής (μήνας και έτος).
10. Να συνοδεύεται από σύστημα ασφαλείας αυτόματο σε περίπτωση υπερχείλισης με φιάλη 500cc από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό και μηχανισμό ασφαλείας στο καπάκι για την αποφυγή επιστροφής των εκκριμάτων στην κεντρική παροχή, αποστειρώσιμο σε κλίβανο. Να διαθέτει ένδειξη χωρητικότητας σε κλιμακωτή κλίμακα και εύκολη σύνδεση με την αναρρόφηση χρησιμοποιώντας το ένα μόνο χέρι.Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του συστήματος ασφάλειας και με φιάλη 150cc.
11. Να διαθέτει αντιμικροβιολογικό φίλτρο στο καπάκι της φιάλης υπερχείλισης για την προστασία του χειριστή,  το οποίο να αποτελείται από μεμβράνη κατασκευασμένη από στρώμα ινών γυαλιού με αντιβακτηριακή και αντιική επεξεργασία και κέλυφος ειδικά σχεδιασμένο για εύκολη τοποθέτηση, καθώς και για την γρήγορη, ασφαλή και απλή αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί ή να αφαιρεθεί η φιάλη.
12. Το φίλτρο να προσφέρει αντιβακτηριακή και αντιική προστασία με αποτελεσματικότητα 99,999%
13. Το φίλτρο να διαθέτει διπλό δακτύλιο στεγανοποίησης

· Τα παραπάνω να φέρουν σήμανση CE και οι αναρροφήσεις να ανήκουν στην κλάση IIa
· [bookmark: _GoBack]Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 &ISO 13485.
· Να διατίθενται από αντιπρόσωπο που διαθέτει ENISO 9001, ISO 13485&ISO 14001 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.ΗΕ. βάσει του π.δ 117/2004.
· Για την απόδειξη των τεχνικών προδιαγραφών να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια του οίκου κατασκευής.


