                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Ηλεκτρονικά  θερμόμετρα
  (Lab Thermometer IP65 LT-102/TFA Dostmann/Wertheim EN13485,  

   ΘΕΡΜ-Β-04 και ΘΕΡΜ-Β-06) (Σύνολο 2)
   Διακρίβωση σε μέχρι τρία σημεία θερμοκρασίας στο επιθυμητό εύρος
   (-30°C έως +30°C). Διόρθωση ένδειξης, αβεβαιότητα μέτρησης. 

   Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ. 

2)  Θερμικός  Κυκλοποιητής 1 κεφαλής  MasterCycler Eppendorf  (PCR-A-01 

     Θερμικός Κυκλοποιητής 1 κεφαλής SimpliAmp Applied  Biosystem  (PCR-A-03) 
Δυναμική διακρίβωση σε τρεις θερμοκρασίες (+ 64°C, +72°C και +94°C) με ταυτόχρονη μέτρηση σε 16 σημεία. Υπολογισμός ομοιογένειας θέρμανσης, ψύξης και σταθεροποίησης θερμοκρασίας. Μέτρηση αστάθειας θερμοκρασίας και αβεβαιότητας μέτρησης. Υπολογισμός ramp rate θέρμανσης και ψύξης, απεικόνιση overshoot–undershoot θέρμανσης και ψύξης, υπολογισμός max overshoot-undershoot. 

Στατική διακρίβωση με υπολογισμό της μέσης θερμοκρασίας και της ομοιομορφίας της θερμοκρασίας στα 5s, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s και 100s από την είσοδο στα στάδιο σταθεροποίησης. 

Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ. 

3) Αυτόματες μονοκάναλες πιπέττες (σύνολο 10 πιπέττες)
    Eppendorf Research 2-20 ml (πιπέττες Ε- ΠΙΠΤ-Β-30 και PCR -8-ΠΙΠΤ-Β-
    31)

    Eppendorf Research 10-100 ml (Η/Φ-11-ΠΙΠΤ-Β-27, πιπέττες Ζ- ΠΙΠΤ-Β-28

    και PCR -7-ΠΙΠΤ- Β- 29)

    Eppendorf Research 100-1000 ml (πιπέττες Η- ΠΙΠΤ-Β-26 και PCR -6-
    ΠΙΠΤ-Β- 25)

    Hamilton 1 ml (πιπέττα EXTR-3-ΠΙΠΤ-Β-10)

    Hamilton 10ml (πιπέττα Η/Φ-12-ΠΙΠΤ-Β-09)

    BIOHIT 5-50 ml (πιπέττα 1-ΠΙΠΤ-Β-05)

    Διακρίβωση στον ονομαστικό όγκο, στο 50% και 10% του ονομαστικού
     όγκου. 

    Ρύθμιση  ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας σύμφωνα με το ISO 
    8665.
    Εκτίμηση συστηματικού, τυχαίου σφάλματος και αβεβαιότητας μέτρησης.

    Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ. 

4) Αναλυτικός ζυγός SARTORIUS (ZYG-B-01) 
     Μέγιστο βάρος ζύγισης 160gr με μέτρηση ανά 0,1 gr.
    Διακρίβωση  σε μέτρηση επαναληψιμότητας, εκκεντρότητας, ακρίβειας 
    ένδειξης, αβεβαιότητας. 

    Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ. 
5) Ψυχόμενη φυγόκεντρος Sigma 4k15(ΦΥΓ-Α-01)
     Διακρίβωση επιτόπου σε μέχρι τρεις συχνότητες περιστροφής και σε μια

     θερμοκρασία λειτουργίας. Διόρθωση ένδειξης, δήλωση αβεβαιότητας. 

     Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ. 

6) Φυγόκεντρος ThermoFischer Scientific, SL8Sigma (ΦΥΓ-Α-01)

      Διακρίβωση σε μέχρι τρεις συχνότητες περιστροφής. Διόρθωση ένδειξης, 

     δήλωση αβεβαιότητας. 
     Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ.

7) Μικροφυγόκεντρος Εppendorf 5417C (ΜΦΥΓ-Α-01), σωληναρίων
    eppendorf  1.5ml έως 20800 rcf.

     Διακρίβωση σε μέχρι τρεις συχνότητες περιστροφής. Διόρθωση ένδειξης, 
    δήλωση  αβεβαιότητας. 
    Πιστοποιητικό Διακρίβωσης με λογότυπο ΕΣΥΔ.

