1. Σετ ωοληψίας διπλού αυλού 16G. Η βελόνα να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 35εκ. και διαμέτρου 16 G και να είναι διπλού αυλού. Το αιχμηρό άκρο της να είναι ηχογενές, μήκους ενός (1) εκατ., να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία ώστε να ενισχύεται η ανάκλαση στο υπέρηχο και να φέρει κάλυμμα για την προστασία της βελόνας πριν τη χρήση της. Το μήκος του σωλήνα για το flushing των ωοθυλακίων να είναι περίπου 100 cm για διευκόλυνση των χειρισμών κατά τη διάρκεια του flushing. Το μήκος του σωλήνα από τη βελόνα έως το φελλό να είναι περίπου 75cm. Να διαθέτει ειδική πλαστική λαβή εργονομικά σχεδιασμένη για την άνετη και εύκολη χρήση της. Η λαβή να ακολουθεί το σύστημα Color Coding. Να διαθέτει σύστημα σωληνώσεων διαφανών με υψηλή αντοχή στο τσάκισμα, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των ωαρίων. Οι σωλήνες αναρρόφησης να διαθέτουν διπλή επένδυση από ανθεκτικό υλικό στα σημεία σύνδεσης με τη βελόνα. Ο φελλός για την τοποθέτηση του φιαλιδίου συλλογής των ωοθυλακίων να είναι από υψηλής ποιότητας σιλικόνη, ελεγμένος για την τοξικότητα με έμβρυα ποντικού. Το σετ να διαθέτει συνδετικά συμβατά με πλαστικά luer lock για να μην μειώνεται η θερμοκρασία του ωοθυλακικού υγρού. Στη συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται επιπλέον σωλήνας για σύνδεση με την αναρρόφηση. Όλο το σετ να είναι αποστειρωμένο και ελεγμένο για την τοξικότητα με έμβρυα ποντικού. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
