ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Οι κουβέρτες να είναι δύο στρωμάτων με  το πάνω μέρος τους με  ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven.

Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ, υποαλλεργικό, απαλό κι ανθεκτικό.

Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνειά τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση, ισομερή & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.

Να  παραμένουν στη θέση τους χωρίς να “αιωρούνται”, να είναι  ελεύθερες latex ,υψηλής αντίστασης σε φωτιά (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610), ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως  υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).

Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνουδι σύμφωνα με ISO 9073-10.

Να είναι μη αγώγιμες & αντιστατικές, ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος, απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές, ελεύθερες PVC.

Να έχουν ασφαλείς υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης.

Να συνοδεύονται με αντίστοιχες συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο .Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία, μικρών διαστάσεων και βάρους. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC(± 2oC), 38οC(± 2oC), 43oC (± 2oC). 

Με μικροεπεξεργαστή & ενσωματωμένους  αισθητήρες θερμοκρασίας που εξασφαλίζουν την ακριβή επίτευξη της επιλεγείσας  θερμοκρασίας. Με την ενεργοποίησή τους να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός μόνο 60 sec. και τη διατηρούν σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, όταν τίθενται σε λειτουργία να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38 ± 2°C.
Να έχουν βάρος έως 5,3 κιλά, σωλήνα θέρμανσης 1,8 μέτρα, διπλό ηχητικό και οπτικό alarm.Να είναι εξαιρετικά αθόρυβες με επίπεδο θορύβου έως 48 db.

Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα HEPA υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.

Πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF)-IEC 60529 IP21-93/42/EEC & 2007/47/EC-Class Iib, IEC 60601-1:2005 3rd edition.
Με ανακλαστική ισοθερμική επιφάνεια με μεταλλική υφή (αλουμινίου), non woven στο πάνω μέρος της & non woven στην επιφάνεια επαφής με τον ασθενή 

Η ανακλαστική επιφάνεια να προσφέρει 10 % πρόσθετη θερμαντική ικανότητα μειώνοντας την απώλεια θερμότητας λόγω ακτινοβολίας και συνολικά να δίνει την δυνατότητα μείωσης της απώλειας θερμοκρασίας κατά 80% σε περιβάλλον χειρουργείου
ΚΟΥΒΕΡΤΑ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΛΟΣΩΜΗ
Κουβέρτα  θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διαστάσεις 227x133εκ ± 2 εκ. Με ανατομική λαιμόκοψη.
ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΝΩ ΣΩΜΑΤΟΣ
Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων, άνω σώματος, διαστάσεις διάσταση: 201x76εκ ± 2 εκ, να διαθέτει διαφανές πεδίο για κάλυψη κεφαλής, κορδόνια στήριξης στα άκρα και αυτοκόλλητες ταινίες στερέωσης πάνω στο σώμα του ασθενούς. Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα θέρμανσης (αριστερά-δεξιά). Με ανατομική λαιμόκοψη. 
. 
