ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΦΟΡΗΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ 
Το βίντεο-λαρυγγοσκόπιο να είναι φορητό σύστημα διασωλήνωσης, με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας LCD:  
· Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 3,5 ιντσών, LCD, 320 x 240 px  

· Να διαθέτει dynamic light control για πρόσθετο φωτισμό

· Να διαθέτει έξοδο USB για μεταφορά εικόνων και βίντεο σε USB flash drive για αρχειοθέτηση 

· Να διαθέτει μαγνητικό ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με λάμα μιας χρήσης
· Να έχει δυνατότητα καταγραφής εικόνων και βίντεο με τουλάχιστον 32GB εσωτερική μνήμη 
· Να διαθέτει δείκτη προστασίας IP67, να διαθέτει ειδική προστασία από τα υγρά και είναι κατάλληλο για επιφανειακή απολύμανση
· Να παρέχει δυνατότητα ρύθμισης, κλίσης της οθόνης 
· Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας on /off
· Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion, με μέγιστο χρόνο λειτουργίας 100 λεπτά και σχετική ένδειξη του εναπομείναντα χρόνου στην οθόνη
· Να είναι ανθεκτικό και παρέχει προστασία για πτώση από ύψος ενός μέτρου, περίπου
· το άκρο της εκάστοτε λάμας να είναι ορατό στην εικόνα για καλύτερο προσανατολισμό

· Να είναι ελαφρύ βάρους 0,250kg το πολύ.
· Η συσκευή να παραδίδεται πλήρης και έτοιμη για χρήση χωρίς καμία προσθήκη ή αλλαγή και είναι σύμφωνος με τους Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Κατασκευής.  

· Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν οι χρήστες(ιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου), στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο χρόνο.
· Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας.
· Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Επιπλέον, η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή αναφορά στην παράγραφο του εγγράφου όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
· Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης του προϊόντος, θα αποσταλούν οπωσδήποτε με ευθύνη του προμηθευτή στο τμήμα ΒΙΤ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση bit-dept@hospital-elena.gr). 
· Πιστοποίηση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.

· Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας.
· Η εταιρεία να διαθέτει ISO 9001, ISO 13485 και να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04) περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
· Ο εξοπλισμός να παραδοθεί στο Νοσοκομείο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραγγελίας.

PAGE  
2

