VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 
Γαστροσκόπιο S700-G7 720R με s/n: 7G412K154
η  υπάρχων σύβαση περιλαμβάνει άλλα μηχανήματα του τμήματος. 

Υπάρχει χαλάρωση γωνιώσεων σύμφωνα με τους γιατρούς του τμήματος.
Μετά από έλεγχο βρέθηκαν: 
Μετατόπιση του περιβλήματος της γωνίωσης της πάνω κίνησης.
• Ελαφρά παραμορφωμένα τα ελάσματα των γωνιώσεων στο καμπτόμενο άκρο και θόρυβος κατά την
κίνηση, ανάλογο του αριθμού των ενδοσκοπήσεων.
• Ελαφρά αλλοίωση στο χρώμα του σωλήνα εισαγωγής έως τα 75εκ. ανάλογη του αριθμού των
ενδοσκοπήσεων.
• Απώλεια φωτιστικής δέσμης μικρή.
• Φθαρμένο το ελαστικό κάλυμμα των γωνιώσεων με ελαφρά αλλοίωση χρώματος ανάλογη του
αριθμού των ενδοσκοπήσεων.
• Ελαφρά παραμόρφωση στο κανάλι βιοψίας στα 7 εκ. και 92 εκ.
• Ελαφρές επιφανειακές εκδορές στην κεφαλή, το χειριστήριο και τον κοννέκτορα

Ανταλλακτικά		Συνολικό κόστος 766 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· ΕLUΧΕΟ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝCΕ ΚΙΤ	            	Κόστος 280 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 	Κόστος 362 ευρώ πλέον ΦΠΑ
· ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 			Κόστος 124 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Εργασία		Συνολικό κόστος 350 ευρώ + ΦΠΑ
· Αρχικός έλεγχος
· Αντικατάσταση ανταλλακτικών
· Ρύθμιση γωνιώσεων, διακοπτών, φρένων
· Στεγανοποίηση ενδοσκοπίου
· Τελικός έλεγχος
· Γενικός έλεγχος λειτουργιών

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας 
Όλες οι εργασίες και διαδικασίες συντήρησης να γίνουν όπως προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος
[bookmark: _Hlk200615809][bookmark: _Hlk200615899]Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων. Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση. Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αβράμης Πέτρος
									
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: 	micropromithies@hospital-elena.gr
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