ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φορητών Ακτινολογικών ACCORD Εφάπαξ Συντήρησης


· ACCORD DR40 με σειριακό αριθμό 972-22-027-323 του οποίου η εγγύηση έληξε στις 24/05/2024
· ACCORD DR40 με σειριακό αριθμό 972-22-040-336 του οποίου η εγγύηση έληξε στις 24/05/2024 
· ACCORD DR40 με σειριακό αριθμό 972-22-049-345 του οποίου η εγγύηση έληξε στις 11/08/2024

Το τμήμα Βιοϊατρικής μαζί με τον Διευθυντή, έχουν ζητήσει να γίνουν ετήσιες συμβάσεις για συγκεκριμένα μηχανήματα.
Εφάπαξ συντήρηση και ελέγχουν των μηχανημάτων και θα περιλαμβάνουν τις εργασίες:
· Καθαρισμός
· Λίπανση μηχανικών μερών
· Έλεγχος κινήσεων και φρένων
· Έλεγχος Τροφοδοσίας – Γείωσης
· Έλεγχος λειτουργιών
· Έλεγχος χειριστηρίων
· Έλεγχος Ακτινογραφικών στοιχείων (KV, mA, Χρόνος)
· Έλεγχος αρχείου σφαλμάτων (error log)
· Έλεγχος του υπολογιστή
· Backup software και ρυθμίσεων
· Έλεγχος σκληρού δίσκου
· Seasoning λυχνίας και γεννήτριας
· Έλεγχος και μέτρηση μπαταριών
· Έλεγχος ψηφιακού ανιχνευτή & συνδεσιμότητας

Η συντήρηση και επισκευή θα διεξάγεται με τα απαιτούμενα διακριβωμένα, ειδικά εργαλεία και όργανα μέτρησης και ελέγχου.
[bookmark: _GoBack]Οι εργασίες να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρίας στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

Να γίνει η συντήρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία, αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί να κατατεθεί έγγραφο και να ενημερωθεί η Βιοϊατρική του Νοσοκομείου.
Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.    
Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από τον Διευθυντή του Ακτινολογικού.

Κόστος ανά τεμάχιο 780 ευρώ πλέον ΦΠΑ (Συνολικό 2.340,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ) 
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