Τεχνικά χαρακτηριστικά


Εφάπαξ Έλεγχος των υπερήχων Mindray στο Νοσοκομείο (IVF- καρδιολογικό:
(Προηγούμενος έλεγχος με Αριθμό Αιτήματος 223/2025 για την IVF, στο καρδιολογικό δεν έχει γίνει κάποια έγκριση ακόμα)

· DC N3   	               s/n: 6D-54003222
· DC75 		s/n: CJ8- 26000581

Πιθανό Συνολικό κόστος 1000 ευρώ πλέον  Φ.Π.Α. (κόστος ανά Τεμ 500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α)

Προληπτική  συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο.
Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρωτόκολλα του κατασκευαστικού οίκου με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και οργάνων, και θα αφορά εργασίες όπως πχ:

· Καθαρισμό Φίλτρων και εσωτερικών εξαρτημάτων Καθαρισμός των Trackball
· Έλεγχο τροφοδοτικών και  μετρήσεις ηλεκτρικής τάσης για πιθανές διαρροές
· Ρυθμίσεις και Calibration κεφαλών.
· Έλεγχος καλωδιώσεων και κινούμενων μερών
· Ποιοτικός έλεγχος και ρυθμίσεις εικόνας και κεφαλών. Έλεγχος γεωμετρίας οθόνης.
· Πλήρης έλεγχος όλων των καρτών του συστήματος
· Έλεγχος λογισμικού και ρυθμίσεις αν απαιτηθούν.
· Ρυθμίσεις και έλεγχοι που απαιτούνται
· Τεχνικό έλεγχος καλής λειτουργίας
· Τυχόν  υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι απολύτως συμβατά και κατάλληλα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου
· Αποσυναρμολόγηση και καθαρισμός εσωτερικά και εξωτερικά (οθόνη, κονσόλα, ανεμιστήρες, κεφαλές).  
· Έλεγχος με τη χρήση πολυμέτρου των τάσεων του τροφοδοτικού καθώς και των περιφερειακών πλακετών μέσω συγκεκριμένων test points.
· Έλεγχος, με συγκεκριμένα test, κονσόλας, image test, hardware, software και mechanical test. 
· Έλεγχος των κεφαλών του συστήματος με τη χρήση ειδικού Phantom. 
· Έλεγχος του software του υπερήχου, των backup καθώς και του σκληρού δίσκου.
· Συναρμολόγηση.

[bookmark: _Hlk241563914]Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας του υπερηχοτομογράφου Όλες οι εργασίες και διαδικασίες συντήρησης να γίνουν όπως προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος
Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  
Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης.
Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης.
Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων.     
[bookmark: _Hlk200615809]Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση.
Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. 
[bookmark: _Hlk200615899]Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

[bookmark: _Hlk241563957][bookmark: _GoBack]Τμήμα ΒΙΤ
Αβράμης Πέτρος
									
Για την ΥΤΥ
Νικολακόπουλος Νίκος
Κοινοποίηση: 	micropromithies@hospital-elena.gr
		diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
