
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΛΗΡΩΣ  ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ


· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ FISHER & PAYKEL ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ
· ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΌΜΕΝΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΚΎΚΛΩΜΑ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΆ ΚΑΙ ΒΡΈΦΗ
· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ (ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ) ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
· ΝΑ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ
· ΤΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
· ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
· ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΌ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΥΨΊΣΥΧΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΑΕΡΙΣΜΌ ΑΣΘΕΝΏΝ 
· ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΈΝΡΙΝΗΣ ΥΨΗΛΉΣ ΡΟΉΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ OPTIFLOW JUNIOR ΤΗΣ FISHER & PAYKEL- TRANSITION KIT (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ), ΓΙΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΦΎΓΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΟΎΜΕΝΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΥΨΗΛΉΣ ΡΟΉΣ.
· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (7) ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ
