ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ – ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι φορητό παλμικό οξύμετρο και καπνογράφος για τη μη επεμβατική παρακολούθηση του λειτουργικού κορεσμού σε οξυγόνο της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης (SpO2), της συχνότητας παλμών, του τελο-εκπνευστικού διοξειδίου (EtCO2) και αναπνευστικού ρυθμού.
2. Να είναι φορητός μικρών διαστάσεων και βάρους έως 380 gr μαζί με την μπαταρία, με οθόνη TFT διαστάσεων από 3 έως 4 ίντσες.
3. Ο καπνογράφος να λειτουργεί με ρεύμα πόλης (220V / 50Hz)και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου αυτονομίας έως 10 ωρών.
4. Να απεικονίζει
4.1. Τελοεκπνευστική καπνογραφία ΕΤ CO2 
4.2. Ρυθμό αναπνοών RR, 
4.3. Ρυθμό καρδιακών παλμών PR, 
4.4. Παλμική Οξυμετρία SPO2 καθώς και το πληθυσμογράφημα.
5. Η μέτρηση της καπνογραφίας να γίνεται με τη sidestream μέθοδο.
6. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασωληνωμένους και μη διασωληνωμένους ασθενείς  
7. Να έχει ειδικό αλγόριθμο για μέτρηση οξυμετρίας και σε δύσκολες περιστάσεις όπως αδύναμο παλμό ή/και κίνηση του ασθενούς.
8. Να διαθέτει συναγερμούς ασφαλείας (High – low) με προκαθορισμένα όρια για όλες τις παραμέτρους με οπτική και ακουστική ένδειξη
9. Να διαθέτει αποθήκευση γραφικών τάσεων έως και 24 ώρες για όλες τις παραμέτρους
10. Να είναι κατάλληλος για ενήλικες και παιδιά 
11. Να διαθέτει θήκη προστασίας, βάση στήριξης καθώς και θήκη μεταφοράς
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους τουλάχιστον
13. Να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα: υδατοπαγίδες, γραμμές  δειγματοληψίας, αισθητήρα οξυμετρίας, καλώδιο δεδομένων και  τροφοδοσίας.
14. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO 13485:2016, για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων .
15. Ο προμηθευτής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO 13485:2016 και ISO 9001:2015, για την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων  και την τεχνική υποστήριξη.
16. Να είναι ετοιμοπαράδοτο
17. Να γίνει απαραίτητος δειγματισμός εντός μιας (1) ημέρας από την κατάθεση της προσφοράς.
18. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμο οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. 





Τεχνικά χαρακτηριστικά:
EtCO2:

Εύρος EtCO2 / CO2: 0-150 mmHg (0-20 kPa ή 0-20% (V / V))
Ακρίβεια:
± 2 mmHg όταν 0-40 mmHg
± 5% (ανάγνωση) όταν> 41 -70 mmHg
± 8% (ανάγνωση) όταν> 71-100 mmHg
± 10% (ανάγνωση) όταν> 101-150 mmHg
Ρυθμός αναπνοής:
Εύρος: 3-150 αναπνοές/λεπτό ±1% (ανάγνωση) ή ±1 φορές/λεπτό
Ροή: 50-250 cc/min
Ρυθμός παλμού:
Εύρος: 30-250 bpm ±2 bpm ή ±2% (ανάγνωση) όταν 30-250 bpm
Παροχή ρεύματος:
Κατανάλωση εισόδου AC: 100-250 V, 50-60 Hz, 5 W
Μπαταρία: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου - 3,6 V, 3000 mAh
Χρόνος λειτουργίας: 10 ώρες
Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου και η προσφορά να συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή.
